EMIA 系列碳硫分析仪

EMIA-V系列（高频感应加热炉方式）

EMIA-820V超低碳硫分析仪

EMIA-320V通用型碳硫分析仪

EMIA-220V经济型碳硫分析仪

EMIA-8100系列（管式加热炉方式）

EMIA-8100A/H碳硫分析仪

[image: image1.png]



EMIA-V系列（高频感应加热炉方式）

虽是高频感应方式，但标准配置中含有燃烧控制功能，而且利用自动清扫机构的功能可以轻易地实现高精度分析。

· 独有的燃烧控制功能

利用高频感应加热炉方式首次实现了长期以来梦寐以求的温度调控功能，不仅可以分析金属材料等无机物，还可以分析煤炭等非金属材料和有机物。

· 展现了前所未有的高精度分析

EMIA-V系列具有在50-500毫安的范围内，自动控制及任意设定板极电流的独创性燃烧控制功能。依据分析目的的不同，设定适当的温度控制模式，实现极其稳定的燃烧状态，可以高精度地分析各种样品。
· 可以进行分别定量分析

通过对板极电流进行两端升温设定，在分析中可以改变加热条件来进行分析。根据这个功能，对以前不能进行分析的表面碳元素和样品内部的碳元素，可以分别进行定量分析。

· 采用自动清扫装置实现了维护作业的简易化

利用自动清扫装置及逆流除尘方式，可在每次分析结束以后自动对燃烧管和粉尘过滤器进行清扫。①几乎完全不需要通过手工作业来进行维护，大大简化了分析作业，特别适合于大量的炉前快速分析。②因为可以完全地除去燃烧炉内的粉尘，因此可以进行不受粉尘影响的高精度微量分析。

· 采用粉尘过滤器加热机构避免气体吸附，实现稳定分析

加热型粉尘过滤器减少残留粉尘上的气体吸附并防止在易于产生水分的样品上凝聚水分，极大地改善了硫的分析稳定性。

· 采用4个检测器同时检测方式，不需要氧化剂(CO-CO2)和吸收剂（SO3）

HORIBA一直采用同时检测CO/CO2/SO2三种成分的方式，此方式除脱水剂外不需要任何其他试剂及维护。因此，避免了试剂对气流的吸附，气路简单通畅，特别在进行微量分析时，能发挥出最佳的效果。
EMIA-8100系列（管式加热炉方式）

升温功能和样品进料口的自动开闭机构，卓越的操作性能，强力支持高精度分析。

· 多达10种不同斜率的温度·时间设定功能「升温控制功能」

EMIA-8100型由于开发了独特的升温功能，可以在室温到1450℃之间设定10种不同斜率温度等级。利用这个功能，例如，可以根据燃烧温度的不同分析出吸附在样品表面的碳元素和样品内部的碳元素。
· 采用「样品进料口自动开闭机构」极大简化分析作业

只须按一次键盘便可以自动开闭样品进料口的炉门。瓷舟出入燃烧管的操作也更加平滑，大大提高了操作性。此项先进功能，对于实现分析过程的自动化尤为重要。

· 采用「氧气加压燃烧方式」扩展电阻炉的适用范围

对难以燃烧的样品，通过增加氧气压力和增加温度使样品更容易熔化。所谓「氧气加压燃烧方式」是指在分析时，进料口炉门关闭的情况下，大幅度的增加氧压力的HORIBA独有的燃烧方式。

· 采用双燃烧管可实现高效率、高精度的分析

HORIBA一直采用双燃烧管，一支用来进行瓷舟的空烧，另一支用来进行分析燃烧。利用这个功能，轻易实现了高效率、高精度的分析。

	■技术规格
	
	
	
	
	
	

	■硬件规格
	
	
	
	
	
	

	型号
	EMIA-220V
	EMIA-320V
	EMIA-820V
	EMIA-8100A
	EMIA-8100H

	
	碳元素/硫元素同时分析
	碳元素/硫元素同时分析

	型号
	EMIA-221V
	EMIA-321V
	EMIA-821V
	EMIA-8110A
	EMIA-8110H

	
	碳元素分析
	碳元素分析

	型号
	EMIA-222V
	EMIA-322V
	EMIA-822V
	EMIA-8120A
	EMIA-8120H

	
	硫元素分析
	硫元素分析

	分析样品
	黑色/有色金属材料/矿物/陶瓷/煤炭和有机材料等

	分析原理
	在氧气流中燃烧（高频加热炉方式）         红外线吸收法检测
	在氧气流中燃烧（管式加热炉方式）红外线吸收法检测

	
	
	

	分析范围
	碳元素：0-6%   硫元素：0-1%  *通过减少样品可以达到0-100%

	样品质量
	标准1.0g

	分析精度（重现性）
	碳
	бn-1≤2ppm或RSD≤1.0%（两者满足其中之一） （根据固体标样）
	бn-1≤1.0ppm或RSD≤0.5%（两者满足其中之一）    （根据固体标样）
	бn-1≤0.15ppm（根据标气） бn-1≤0.3ppm或RSD≤0.5%（两者满足其中之一）     （根据固体标样）
	бn-1≤2ppm  或RSD≤1.0%（两者满足其中之一） 
	бn-1≤1.5ppm  或RSD≤0.75%（两者满足其中之一） 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	硫
	бn-1≤2ppm或RSD≤1.5%（两者满足其中之一） （根据固体标样）
	бn-1≤1.0ppm或RSD≤1.5%（两者满足其中之一）    （根据固体标样）
	бn-1≤0.15ppm（根据标气） бn-1≤0.3ppm或RSD≤0.75%（两者满足其中之一）     （根据固体标样）
	бn-1≤2ppm  或RSD≤2.0%（两者满足其中之一） 
	бn-1≤1.5ppm  或RSD≤1.5%（两者满足其中之一） 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	炉子功率
	2.3KW

	检测器
	4个

	灵敏度
	0.000001%（0.01ppm)

	分析时间
	通常为30-60秒（燃烧开始后),根据样品不同有所区别

	燃烧方式
	2.3KW   20MHz      高频炉
	2.3KW     20MHz        高频炉
	●带燃烧控制功能的高频感应加热炉  （专利）          阳极输出：2.3KW，频率20MHz，板极电流最高达500mA         可任意设定自动控制（多达10个不同的温度设定梯度）      ● 采用加热型粉尘过滤器              
	●带有升温控制功能和氧气加压燃烧功能的管状电阻炉方式          使用温度范围：400-1450℃      升温功能最高温度可设定到1450℃（多达10个不同的设定梯度）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	高频率自动清扫机构
	任选
	任选
	标准配置
	　

	氧气净化器
	任选
	任选
	标准配置
	任选
	标准配置

	电子天平
	万分之一电子天平

	外形尺寸及重量
	●燃烧部分                          W560*H924*D906mm 约170Kg                      ●运算部分                              W360*H140*D428mm 约12Kg    
	●燃烧部分                          W690*H577*D803mm 约170Kg                      ●运算部分                              W360*H140*D428mm 约12Kg    

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	■操作系统规格
	
	
	
	
	
	

	数据处理及操作系统
	Microsoft windows(微软公司视窗）软件

	
	通用型兼容计算机/打印机和彩色监视器

	输入方法
	利用全键盘

	操作方式
	HORIBA专用视窗操作软件

	■分析功能规格
	
	
	
	
	
	

	样品预设存储数
	100个

	分析结果存储
	分析结果自动存储，存储数量取决于计算机硬盘的大小

	校正
	一点：可以选择斜率校正和空白校正，每一点的分析个数由用户决定

	
	多点：最多可以达到30个点即可以用30个不同浓度的标准样品通过
	　

	
	      最小二乘法建立一条校正曲线
	　
	　

	分析通道
	碳硫各16条

	自诊断功能
	可以按照优先程度进行显示和输出

	外部输出
	TCP/IP RS-232C输出 可以将分析结果发送到工厂网络上

	检漏功能
	自动检漏功能

	帮助功能
	仪器的操作软件带有帮助功能，操作人员在任何状态下随时可以调用帮助文件，以便于随时学习

	
	

	日志文件功能
	仪器所有的操作结果以及维护情况均由计算机自动记录为日志文件以便于随时了解仪器的状态

	
	

	■数据处理规格
	
	
	
	
	
	

	型号
	EMIA-820V/320V/8100系列

	图像数据的放大、缩小处理
	标准内藏

	
	

	画面最大4等分处理
	标准内藏

	重叠比较处理
	标准内藏

	差分运算处理
	标准内藏

	分段运算处理
	标准内藏

	图像数据存储功能
	标准内藏

	处理功能
	标准内藏

	■所需设备条件
	
	
	
	
	
	

	电源电压
	●燃烧部分                                                                     交流200，220，240V（请指定其中的任一个）                                         ●运算部分                                                                     交流100，120，200，220，240V（请指定其中的任一个）                              

	
	

	
	

	
	

	电源变动幅度
	在标准电压±10%之内

	频率
	50/60Hz

	所需要的电源功率
	●燃烧部分  5kVA(最大）    ●运算部分 0.5kVA(最大）

	接地
	接地阻坑10Ω以下

	电源噪声
	500Vp-p，脉宽1μS以下

	设备场所条件
	●温度：5-35℃    ●湿度：80%以下

	气体
	●氧气(燃烧用）：纯度99.5vol%以上
	　
	　

	
	 THC 1 volppm以下
	　
	　
	　

	
	 供应压力0.5MPa
	　
	　
	　

	
	●干燥空气或氮气用于驱动炉的开闭
	　
	　

	
	 供应压力0.35MPa
	　
	　
	　

	连接
	●电源（燃烧部分）：离装置主体5米以内准备M6端子
	　
	　

	
	●接地：离装置主体5米以内准备M6端子
	　
	　

	
	●氧气：需与仪器上的长为5m的φ6/4的四氟乙烯管相接
	　

	
	●干燥空气或氮气：需与仪器上的长为5m的φ6/4的四氟乙烯管相接
	　


