EMGA 系列氧氮氢分析仪

EMGA-620W氧氮联测仪

EMGA-622W氮分析仪

EMGA-623W氧分析仪

EMGA-621W氢分析仪

EMGA-620W/C高浓度专用氧氮联测仪
[image: image1.png]HORIBA





EMGA-620W

在抽出炉的上下电极之间放入石墨坩埚并通以大电流，根据焦尔热坩埚自身会快速升温。对坩埚进行一次高温除气后将样品投入其中，再次升温进行热分解。样品中的氧、氮和氢成分分别以CO、N2和H2的形式被载气输送到检测器。由非分散红外检测器检测CO，由热导检测器检测N2。检测器将被测气体浓度转变为相对应的电信号并输出。通过微机对信号进行线性化和积分处理，然后根据校正曲线对其进行空白修正，再经过样品重量修正，检测结果数据就会显示出来。

EMGA-621W的程序控温分析功能

对于氢的标准检测，使用分离柱以便氮和氢单独分别进入TCD检测器。当氮和氢交替进入检测器时，程序控温分析对于标准气路机构是无效的，因为辨别氮和氢的峰值是非常困难的。进行程序控温分析时要使用分离柱旁路机构，此时氮气和氢气一起进入TCD检测器。接下来，氢气被氧化并被共存气体补偿机构除去，因而只有氮气进入TCD检测器。最后，经过差分操作处理得到两个检测结果，进而决定氢的成分。

EMGA-620W/C系列 陶瓷内的氧氮元素分析仪

在陶瓷领域进行原料的纯度管理的同时，对于在烧制成形时添加粘合剂带来的杂质的分析也是很重要的一个环节。在这种情况下，常要求能同时并且高精度地进行氧化物的主要成分氧、氮的含量分析，以及杂质的微量分析。为适应这样的复合需求，HORIBA EMGA-620W/C仪器应运而生。在EMGA-620W系列所具有的优异的基本性能的同时，HORIBA EMGA-620W/C装备了独特的取样流程装置，因而实现了从低浓度到高浓度的广泛范围内对氧/氮元素的同时分析。另外，HORIBA EMGA-620W/C在世界上率先装备了助熔剂/样品双重投料机构。在除去助熔剂中的氧/氮影响的同时，成功地降低了助熔剂的纯度要求。
	■技术规格
	
	
	

	型号
	EMGA-620W
	EMGA-621W
	EMGA-620W/C

	
	氧氮联测仪
	定氢仪
	氧氮联测仪

	型号
	EMGA-622W
	　
	EMGA-622W/C

	
	氮元素分析
	　
	氮元素分析

	型号
	EMGA-623W
	　
	EMGA-623W/C

	
	氧元素分析
	　
	氧元素分析

	分析样品
	黑色/有色金属材料/电子材料
	陶瓷/超导材料/半导体材料/电子材料

	分析原理
	惰性气体保护脉冲电极炉

	　
	O（氧）：非分散红外吸收法（NDIR)

	　
	N（氮）：热导法（TCD)

	　
	H（氢）：热导法（TCD)

	分析范围
	O:0-0.1% / 0-1000 ppm（标准）
	H:0-0.02% / 0-200 ppm
	O:0-60% 

	
	N:0-0.5% / 0-5000 ppm（标准）
	通过减少样品的重量可以达到0-100%
	N:0-60% 

	
	O:0-3% (可选）
	　
	通过减少样品的重量可以达到0-100%

	
	N:0-3% (可选）
	　
	　

	
	通过减少样品的重量可以达到0-100%
	　
	　

	样品重量
	标准1.0g
	标准50mg，最大100mg

	分析精度 （重现性）
	O/N
	бn-1≤0.04ppm
	氧化物/氮化物

	
	бn-1≤0.20ppm或RSD≤0.5%
	或RSD≤1.5%
	O/N:RSD≤0.5%

	
	（根据标气）
	（两者满足其中之一） 
	钢铁

	
	бn-1≤0.5ppm或RSD≤1.0%
	（根据标气）
	O/N:бn-1≤1ppm或RSD≤1.5%

	
	（两者满足其中之一） 
	　
	（两者满足其中之一） 

	
	（根据固体标样）
	　
	　

	检测器
	氧：CO非分散红外检测器     氮：热导检测器     氢：热导检测器

	灵敏度
	0.000001%（0.01ppm)

	分析时间
	通常为40秒（气体取样开始后）
	通常为100秒（气体取样开始后）
	通常为130秒（气体取样开始后）

	电极炉指标
	●带温度控制功能的脉冲电极炉

	
	功率：8KW 最高温度可达3500度

	
	可任意设定斜率/温度自动控制（多达10个不同的温度设定梯度）

	
	●4步脱气温度控制

	载气净化器
	标准配置

	载气 
	分析流量：400ml/t
	分析流量：800ml/t

	电子天平
	万分之一电子天平

	冷却方法
	内部冷却水循环方法

	功  能
	●数据存储 
	
	●自诊断

	
	多达100项的预设样品数据
	
	试剂更换，粉尘过滤器清扫

	
	每个文件多达1000个分析结果
	
	冷却水异常，电极炉异常，动力气异常

	
	●电极炉控制：10种电极炉控制模式可以预设
	载气异常，其它

	
	●炉温保持：进行中断分析操作时炉温可以保持
	●数据访问授权

	
	●中断分析
	
	●打印版面设计

	
	●样品熔融状态监视
	
	●校正曲线和分析条件保存

	
	●RS-232C TCP/IP输出
	　
	　

	外形尺寸重量
	●炉体部分

	
	W550*H720*D710mm 约90Kg 

	
	●运算部分

	
	W550*H720*D710mm 约27Kg 


