SPECTROTEST 便携式光谱仪

——现场金属分析的新标准 

新的设计   新的技术   卓越的性能
[image: image1.png]



SPECTROTEST是一台通用的金属分析仪，广泛用于金属材料生产，加工和废旧金属回收。无论对小样品，细丝，曲面或焊缝，无论是在野外或炼钢平台以及在金属回收的料场，SPECTROTEST凭借其先进的技术和可靠的性能，都可有卓越的表现。

等离子体数字化的激发光源，特殊设计的光学系统，新的高性能的读出系统，以及ICAL标准化的专利技术等等，所有这些使得SPECTROTEST便携式光谱仪分析更准确，操作更简便，使用更可靠。使SPECTROTEST成为同类产品中最为出色的一种。

方便地移动和转向使仪器小车可以适合长时间使用和频繁移动。安全基座使小车可以和仪器连为一体。符合人体工程学设计，使仪器可以垂直操作，并且有适当的操作高度。如果需要，小车可以分解为几部分，只需要很小的空间就可以方便地储存或运输。

新的等离子体激发光源是第一个用于火花发射光谱的全数字激发光源。该技术可以大大避免传统技术的弱点，显著提高检测精度和重复性，缩短分析时间。特殊设计的光学系统与实验室光谱仪采用的光绪系统一致，可以记录所有分析波长范围内的谱线，并且具有优异的精确度，稳定性和分辨率。
这个光学系统为了适合移动光谱而设计得更加紧凑，光学器件，如全息光栅、CCD检测器等都是完全密封的，使得光学系统不受灰尘和震动等外界因素的影响。

分析数据由全新的高性能读出系统进行处理，数据处理速度比以前的系统快50倍，大大提高了SPECTROTEST的分析能力和数据处理能力。

ICAL标准化功能可以时刻监控光谱仪的测量系统，保证其处在最佳状态。使光谱仪免受环境温度和地点变化带来的影响。

等离子体激发光源，特殊设计的光学系统，新的功能强大的读出系统以及ICAL标准化功能使仪器的分析准确度和可扩展性在同类产品中出类拔萃。同时仪器的维护和使用费用达到最低。

开始检测时只需将激发枪抵住样品表面，按住激发键即可，分析结果可在十几秒内获得。标准激发枪可用于电弧光源下的材料分选和牌号鉴别，也可在火花光源下用于包括C元素在内的元素分析。电弧光源和火花光源之间的转换可在瞬间完成。必要的夹具和电极更换可方便的进行，并且不用任何工具。
如需检测C,P,S,B等元素，可选用内置UV光室的激发枪，可拔插式的激发枪更换起来非常快速方便。

对于检测管材，线材或其他形状的材料，有特殊夹具可供选择。夹具更换十分方便。

如遇无电源或电源不稳的情况，SPECTROTEST可由电池进行供电，可充电电池可供光谱仪进行几百次的激发，并且可装在小车里或随身携带。这样可使SPECTROTEST便携式光谱仪在几乎所有地方使用。

技术参数
光学系统

· 多块高分辨率CCD检测器

· 光栅焦距400mm

· 波长范围：185nm—520nm及Na、Li检测器（含C元素分析）
· 自动描迹
电弧光源

· 直接电弧，最大电流2.8A

· 12KV点火电压，可控直流放电

· 电弧电压20—40V

火花光源

· 带有数字放电控制的全数字等离子体激发光源

· 数字脉冲激发和数字离线脉冲控制

· HEPS技术（高能预火花技术）

激发枪（火花/电弧光源）

· 可拔插式激发枪

· 无须使用工具即可更换电极和夹具

· 激发枪上有激发和复位键

· 激发枪上有合格/不合格显示（红/绿灯）

· 4米光缆（可选8米*）

带有小光学系统的激发枪（火花光源）*
· 氩气冲洗的小光学系统用于分析P、S、Sn、As和B以及其他元素

· 波长范围：174nm—196nm
光谱仪控制/数据处理
· 移动式CPU
· 512M内存

· WINDOWS XP软件

· 并行接口

· 网路接口

· 2.5″硬盘驱动器，20G
· VGA接口
· 2个USB接口
· 内置式高分辨率12.1″TFT显示器
· 带功能键的密封防尘键盘
· IP65鼠标
· 外接式USB-CD/RW驱动器
软件

· 打印和分类检测数据，存储数据以备以后调用

· 调节打印和显示字号

· 回归分析程序

· ICAL标准化程序

化学分析

· 成分分析

· 合金鉴别

· 合金确认

· APF(自动程序调用)

· APF扩展程序*
· 类型校准

材料分选：合格/不合格

· 合格/不合格显示

· 可选显示牌号鉴别和成分分析

小车*
· 仪器固定装置

· 氩气瓶固定装置

· 小车刹车锁紧装置

· 工具箱

· 安装电池位置

尺寸与重量

· 高：610mm

· 宽：420mm

· 深：245mm

· 重量：24kg

操作温度

· 0℃—40℃
电源要求

· 90—230V，50/60Hz

· 功率：激发状态300W，待机状态100W

· 保险丝：16A慢熔保险丝

· 电池供电*
可选附件*
· 打印机

· 电池供电装置

注：带*为可选件

