

大连中汇达科学仪器有限公司


食品中三聚氰胺检测方法包

一、方法包组件清单

二、固相萃取（SPE）方法

三、含量测定LC-UV方法

四、含量测定LC-MS参考方法

一、三聚氰胺分析方法包组件清单

包括：

1、Centurysil C8 色谱柱（4.6*250mm,5m,150Aμ） 1支            ￥1800.00元
2、混合型的阳离子交换柱(Cleanert PCX 60mg/3mL)50支            ￥1200.00元
3、三聚氰胺标准品1瓶（500mg，≥99.5%）                      ￥120.00元
4、三聚氰胺分析方法手册1份                                   赠送

5、庚烷磺酸钠（25g/瓶）                                       ￥800.00元
理化性质

三聚氰胺：英文名“melamine”，简称三胺， 学名三氨三嗪， 别名蜜胺、氰尿酰

胺、三聚酰胺。分 子 式：C3N6H6、 C3N3(NH2)3  ；分 子 量：126.12

物理性能：白色结晶粉末，无毒，无味；相对密度：1570kg/m3 ；熔点：在常压

下，354℃分解；升华温度：300℃；溶 解 性：能溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙

二醇、甘油、吡啶；微溶于水、乙醇；不溶于乙醚、苯和四氯化碳，水溶液呈弱

碱性。
化学性能：三聚氰胺是一种重要的氮杂环有机化工原料，显弱碱性，能够与各种
酸反应生成三聚氰胺盐；在强酸或强碱液中，三聚氰胺发生水解，胺基逐步被羟

基取代，生成三聚氰酸二酰胺、三聚氰酸一酰胺和三聚氰酸；三聚氰胺与醛类反

应生成加成化合物；三聚氰胺与甲醛反应制成树脂，三聚氰胺树脂是一种多种用

途的材料，防火耐热且有很高的稳定性，用于生产塑料、地板砖，厨房用具，防

火纤维，商业滤膜，胶水和阻燃剂。
二、固相萃取(SPE)方法

1 固相萃取(SPE)柱的选择：

三聚氰胺呈弱碱性(弱阳离子化合物)，净化过程一般选择阳离子交换柱。混

合型的阳离子交换柱(PCX)通过将磺酸基团(-SO3H)键合在极性高聚物聚苯乙烯/

二乙烯苯（PEP）吸附剂上，具有阳离子和反相两种吸附机理，并具有以下优点：

1) 可通过两种不同溶液的洗涤(水/一定 pH值的缓冲溶液和有机溶剂)，使样品
更干净，提高检测的灵敏度。

2) 批次重复性好。

3) 回收率高，重现性好，即使小柱跑干也可以得到较高回收率。

[image: image1.jpg]PCX

1 PCX 4i#




2 样品前处理步骤：

2.1标准样品配制：

取50mg三聚氰胺标准品，以20%甲醇溶解定容至50mL 得到1000ppm的标

准溶液，使用时，以提取液(1%三氯乙酸)稀释至所要的浓度。
2.2提取：

称取饲料/奶粉样品 5g (或牛奶10ml)，加入50ml  1%三氯乙酸提取液，充

分混匀，加入 2mL 2%乙酸铅溶液，超声 20min。然后取部分溶液转移至 10mL

离心管中，8000rpm/min 离心 10min，取上清液 3mL 过混合型阳离子交换小柱

(PCX)。

2.3净化(PCX小柱，60mg/3mL) ：

1) 活化及平衡：3mL甲醇，3mL水

2) 上样：加入提取液3mL

3) 淋洗：3mL水；3mL  甲醇；弃去淋洗液并将小柱抽干。

4) 洗脱：5mL 5%氨化甲醇(v/v)洗脱。
(5%氨化甲醇的配制：5mL氨水+95mL甲醇)。

5) 浓缩：50℃，氮气吹干，20%甲醇/水定容至2mL。

2.4检测：

用 HPLC-UV 中国农业部颁标准检测方法分析，测得 PCX 柱的回收率结果如下：

	添加水平（mg/L）
	回收率

	0.01
	116%

	0.1
	108%

	0.5
	92%

	2
	96%


由上表可以看出：用PCX柱净化样品，可以得到满意的回收率。

三、HPLC-UV 检测方法

三聚氰胺在传统的 C18 柱上保留很差，需要用离子对试剂色谱方法才能有

良好的保留与分离，按照美国食品药品监督管理局（FDA）的三聚氰胺检测方法

和中国农业部颁部的三聚氰胺检测方法，采用中汇达Centurysil 系列亲水色谱柱,

均能得到良好的结果，分析色谱图如下：

1、 三聚氰胺的FDA 检测方法

色谱柱：Centurysil C8  4.6×250mm

缓冲液：10mM 柠檬酸，10mM 辛烷磺酸钠，调 pH为 3.0。

流动相：缓冲液：乙腈=85：15

进样量：样品用缓冲液溶解成约 0.1mg/mL，进 10uL

流   速：1.0mL/min

柱   温：40 ℃

波   长：240nm

[image: image2.jpg]AT &, S 270 e B0 O RGeS OOy





2、三聚氰胺的中国农业部颁标准检测方法

色谱柱：Venusil ASB-C18 4.6×250mm

缓冲液：10mM 柠檬酸, 10mM 庚烷磺酸钠

流动相：缓冲溶液:乙腈=85:15

进样量：样品用缓冲液溶解成约0.1mg/mL，进10uL

流   速：1.0mL/min

柱   温：40℃

波   长：240nm

[image: image3.jpg]TADT A, Sige 2404 Ra 380, 10 (VGE LR DTS 23 201





四、LC-MS 参考方法

由于HPLC-UV方法中，流动相添加了离子对试剂，限制了液质联用方法的

使用；但不用离子对试剂色谱方法，三聚氰胺在传统的C18柱上保留很差，没

有良好的保留与分离。

源于此问题，中汇达公司开发了新的方法，采用Centurysil系列色谱柱，不用
离子对试剂也能得到有效的保留与分离，参考方法如下：

缓冲液：10mM NH4AC

流动相：缓冲液：ACN=95：5

流  速：1.0mL/min

进样量：先用70%ACN溶解成约1mg/mL，用ACN稀释成0.1mg/mL，进10uL

柱  温：40℃

波  长：240nm

[image: image4.jpg]s T -

r| T T

ASB-C8 4.6x250mm (Rt=3.839min:TF(5%)=]

00 ASB-C18 4.6x250mm (Ri=;

651min:TF(5%)="

05)




C8 4.6×250mm (Rt=3.839min;TF(5%)=1.00      C18 4.6×250mm (Rt=3.651min;TF(5%)=1.05)
大连中汇达科学仪器有限公司
地址：大连市甘井子区西南路芳茗园1号  邮编：116023

电话：0411-86732112   86732113   83023001   82923002

传真：0411-86732114       E-mail：zhd@zhonghuida.cn
共6页        第2页   

