UV-1601紫外可见分光光度计



[image: image7.jpg])

v @

C

o
S
§ c LRI
= N
f -t
Y] VRS
& |






 SPECTROPHOTOMETER

紫外/可见分光光度计

使

用

说

明

书

北 京 瑞 利 分 析 仪 器 公 司

前               言
UV-1601 是北京瑞利分析仪器公司紫外事业部自主开发的紫外可见分光光度计。本仪器可对物质进行定性和定量分析，广泛应用于医药卫生、环境检测、商品检测、食品检测、农业化工、高校教学、冶金、地质、机械制造、石油化工等领域，是化学分析工作者对物质进行定性、定量分析的有力工具。 

本仪器的特点： 

· 采用比例分光光学系统，有很高的测量精度和测量稳定性。 

· 采用 340*240 点阵的大屏幕液晶显示器，即美观又大方。 

· 操作简洁方便。操作界面可中英文切换，自动 8 联样品池，自动换灯，自动换滤色片，自动波长校正、扫描，自动控制钨灯、氘灯的开或关，自动调零、调百。 

· 采用嵌入式单片机控制系统，经济实惠。 

· 功能强大： 

1. 波长扫描（A ，T，E），还有峰谷检测（A，T， E）、A—T图谱切换、图谱缩放和游标功能； 

2. 动力学扫描（A，T），还有活性计算、A—T图谱切换、图谱缩放和游标功能； 

3. 可进行多波长多样品定点测量，一次可测量 9 个波长 ,7 个样品，且可扣除比色皿误差； 

4. 可建一条包含 24 个标样的一次和二次回归曲线，测量标样数据时可扣除比色皿误差； 

5. 可自定义曲线； 

6. 一次可测量 7 个样品的浓度，可扣除比色皿误差； 

7. 配有打印机，能打印各种测量数据和图谱。 
目            录 

   第一章     仪器安装………………………………………………1
   第二章     仪器规格及主要功能…………………………………2 

   第三章     仪器结构………………………………………………4 

   第四章     仪器操作………………………………………………5 

       （一）自检………………………………………………………5 

       （二）主菜单……………………………………………………6 

       （三）波长扫描测量方式………………………………………6 

       （四）光度测量方式……………………………………………9 

       （五）定量分析测量方式………………………………………10 

       （六）时间扫描测量方式………………………………………12
       （七）系统设置…………………………………………………15 

   第五章     测量时的出错提示……………………………………16 

   第六章     仪器维护………………………………………………17 

   第七章     仪器验收………………………………………………21
   附录 A  标准溶液配制方法…………………………………………24
   附录 B  重铬酸钾标准溶液的透射比参考值…………………………25

附录  C  术语、缩略语参考表………………………………………26
附录    D   公司简介 ………………………………………………………27

第一章        仪器安装
在仪器开箱安装前，请认真阅读本章说明。 

（一）开箱检查 

        开箱后，请您按照装箱单检查所配部件是否齐全，有无损坏。如有疑问，请向仪器代销商或生产厂家询问。如果损坏严重，请立即通知生产厂家解决，并请用户代为保管好被损坏的部件及仪器。 

（二）安装条件 

      请将仪器安装在满足下述各项条件的场所。 

（1）避开阳光直射的场所和有较大气流流动的场所。 

（2）请不要安放在有腐蚀性气体及灰尘多的场所。 

（3）应避开有强烈振动和持续振动的场所。 

（4）应远离发出磁场，电场和高频电磁波的电气装置。 

（5）仪器应放在可承重的稳定水平台面上，仪器背部距墙壁至少 15cm 以上，以保持有效的通风散热。 

（6）避开高温高湿的坏境 

     使用温度：室内温度 5℃～35℃ 

     使用湿度：室内湿度 ≤85% 

（7）电源为交流  电压 220 V±22V ，频率 50Hz±1Hz  ，总功率约为180W。 

（8）仪器要求供电系统为三相四线制接零保护系统。 

（9）为保证仪器正常可靠的工作，有条件的用户可以使用净化稳压电源。 
（三）安装方法 

        （1）开箱后，将仪器平放在工作台上。
          （2）将打印机接口线缆接到分光光度计主机的相应插座。将主机，打印机电源线接到用户市电插座。 
	注意！

高寒地区用户在仪器安装后，应静放8小时后再通电，以保证仪器系统内部无水汽、结露，并与室温平衡。
    开机前，请检查各电缆是否连接正确、可靠，电源是否符合要求，全系统是否可靠接地，全部达到要求后可通电运行。


第二章         仪器规格及主要功能
    （一）仪器基本参数 

        波长范围       


      190nm～1100nm 

  色散元件        


平面光栅 

透射比范围%Τ      
       0 %τ～ 220%τ 

               吸光度范围Abs     

-0.3 A～ 3A 

                      光谱带宽       


        2.0nm(0.5nm，1nm，4nm，5nm可选)
               最小取样间隔     

       0.1 nm 

               浓度范围Conc    
 
        0.000 ～ 9999 

               能量范围       


        0.000 ～ 8 

               动力学时间范围     
        0 秒～ 86400 秒（24小时） 

               动力学最小取样间隔          1 秒 

               动力学最大取样间隔          60 秒 

    （二）主要技术指标 

               波长准确度     

    + 0.3nm  

               波长重复性     

    < 0.15nm  

               杂散光      


    < 0.1%τ(  NaI溶液， 220 nm) 

               透射比准确度    

    + 0.3%τ
               透射比重复性    

    < 0.15%τ
               基线直线性     

    + 0.002A 

               稳定性      


    < 0.001A/h （500nm  预热后） 
    （三）主要功能 

    （1）分光光度计控制功能自检。 

    （2）波长扫描测量方式 

     

最大采样 3000 点，扫描速度最快 1200nm/min ， 

             
最密采样点间隔  0.1 nm ，可进行峰谷检测。
    （３）定波长测量方式 

     

７个样品，９个波长可一次测量完毕。 

    （４）动力学测量方式 

 最小取样时间间隔  1  秒，最大采样点 3000 点。 
    （５）定量分析测量方式 

     

标准曲线法。最大输入标样为  24 点，最小输入标样为  1  点，用最小二乘法进行线性回归。并可自定义曲线。
          

第三章　仪器结构
（一）分光光度计 

      分光光度计由光源、单色器、样品室、检测系统、电机驱动、 RS232接口、打印接口、液晶显示器、键盘、电源等部分组成。仪器框图如图３－１所示，光学系统如图３－２所示。本仪器采用比例测光系统，可大大提高定点测量的精度和稳定性。 

（二）打印机    HP 激光打印机。 

[image: image2.emf]电源 键盘显示

RS232

接口

光源 检测机构 微处理器 电机驱动器

单色器 放大器 换滤色片电机 换样池电机

接收器

1

接收器

2

换灯电机 波长扫描电机


图3－1仪器框图

[image: image1.wmf]
W－钨灯  D－氘灯 

N－接收器  G－光栅  C－样池  M1－聚光镜  M2－保护片

M3、M6－平面反光镜、半反半透镜  M4、M5－准直镜  T1、T2、T3－透镜

F1～F6－滤色片  S1、S2－狭缝
                            图3－2光学系统图

第四章　仪器操作
使用仪器时，请用户注意以下几点： 

（１） 样池号。站在仪器前方，打开样品室，靠近操作者的第一个样池为一号样池，往远离操作者的方向依次为二号样池，三号样池，四号样池，五号样池，六号样池，七号样池，八号样池。测量时，参比应该放在八号样池。 

（２）操作提示。操作过程中出现询问提示时，按ＣＥ键表示对询问的否定，按ＥＮＴＥＲ键表示对询问的确认。 

（３）进入功能操作后，请不要无目的的触摸键盘，以免误操作。 

（４）本仪器采用模块化方法设计软件，各功能模块是相互独立的。只要在操作过程中不进行波长校正，各功能模块保存各自最后测量的数据。但是掉电后测量数据将丢失，所以掉电前或者重新测量前请用户将有价值的图谱或数据打印出来，以免前功尽弃。 

（５）测量运行时不要挤压工作台，不要挤压仪器，不要随意打开样品室盖。
以下将按照仪器的不同功能分别介绍操作和使用方法。 

（一）自检 
	自检

钨灯        OK

氘灯        OK

滤色片      OK

灯定位      OK

样池定位    OK

波长定位    OK


图4－1自检菜单

开机后进入自检菜单，按任意键（除复位键外），开始自检。自检内容包括钨灯，氘灯，滤色片，灯定位，样池定位，波长定位。若自检完后，给出自检结果，如图４－１所示。若未发现问题，则显示 OK ，否则显示 ERR 。 

如果是钨灯出错，则有两种可能的原因。一是钨灯坏了。二是灯电源板坏了。解决办法：第一种原因的话，可换支钨灯   ，即可解决问题。第二种原因的话，得请专门维修人员处理。如果是氘灯出错，则有三种可能的原因。一是开机后未等待８秒钟以上。二是氘灯坏了。三是灯电源板坏了。解决办法：第一种原因的话，开机后等待８秒钟以上，即可解决问题。或者进入系统设置菜单中重新打开氘灯，看氘灯是否变亮。第二种原因的话，可换支氘灯，即可解决问题。第三种原因的话，得请专门维修人员处理。注意：换灯后应确保光斑落入单色器的入射狭缝中心。 

如果是滤色片，灯定位，样池定位，波长定位出错，那得请专门维修人员处理。 

不管自检结果如何，自检结束后按任意键进入主菜单。 

（二）主菜单 
	主菜单

1.波长扫描

2.光度测量

3.定量分析

4.时间扫描

5.系统设置


图4－2  主菜单

进入主菜单如图４－２所示后，按数字进入相应菜单。
（三）波长扫描测量方式 

波长扫描测量方式可以用于样品的定性分析，它将样品的全波长图谱如实地显示在液晶显示器上，或打印出来。 
	波长扫描

参数

测量

处理

打印




图4－3  波长扫描菜单

1    进行测量前应先查看参数设置是否合适。在波长扫描主操作界面如图４－３所示，按Ｆ１键进入参数设置菜单，如图４－４所示。 

参数设置有三种类型：选择型，输入需确认型和输入不需确认型。 

选择型：用户通过上箭头键或下箭头键将光标停在相应的选项，用左右方向键选择即可。如：测量方式，取样间隔，测量速度。 

输入型需确认型：用户通过上箭头键或下箭头键将光标停在相应的选项，先输入数据，要输入的数据显示在屏幕右侧，如果输入错误，按ＣＥ键取消输入；如果确认无误，按ＥＮＴＥＲ键确认，则输入的数据取代原来的数据。如：波长范围，光度范围，换灯点。 
输入不需确认型：用户通过上箭头键或下箭头键将光标停在相应的选项，输入数据即可。如：样品位置。 
	参数设置

测量方式  A

取样间隔  1

测量速度  快

样品位置  1

波长范围  190.0

              1100.0

光度范围  －0.010

          0.010

换灯点    340.0


图4－4  波长扫描参数设置

在参数设置中，以下几个参数在使用中应注意： 

①　光度范围：此参数指液晶显示的坐标范围，与测量无关。如选择不当，可能观察不到希望看到的图谱。 

②　取样间隔：光谱图形复杂的应选取较小的取样间隔，大的取样间隔可能产生光谱失真。但过细的取样间隔会影响扫描速度及扫描范围。全波长范围扫描时，最细取样间隔为0.5 nm ，用户在使用时应注意波长范围与取样间隔的匹配问题。 

③　样品位置：样品在样池中的位置。样品位置的输入值范围为 1 ～８。如果输入时超过范围，输入值无效。 

④　换灯点：全波长范围内均可换灯，那要看需要而定。 

设置好参数后，按ＲＥＴＵＲＮ键返回波长扫描主操作界面。 

2  扫描测量 

样品依次放入样池，参比只能放在８号样池，确认参数设置无误后，按Ｆ２键，此时屏幕右上方出现提示“测量中…”。在参比基线测量时，屏幕右下方显示当前波长位置。当进行样品扫描测量时，屏幕右下方显示当前波长位置，在坐标中显示图谱。在测量中途，若用户想停止测量，按ＣＥ键即可。测量结束后，可进行以下操作：
⑴　峰谷检测。
按“F3”键可进入峰谷检测界面。

峰谷检测灵敏度是指想得到的每组峰与谷的最小差值，它是进行峰谷判断的唯一标准，灵敏度的选择应根据用户需要进行，灵敏度值过小，检测峰谷过多，不好判断。灵敏度值过大，检测不出也影响分析，选取的灵敏度值应与用户的实际要求接近为好。灵敏度为输入需确认型参数，视图谱方式定，可输入一位或三位小数，并用“ENTER”键确认。
设置好检测灵敏度后，按“F2”开始检测。检测完成后将在屏幕上显示结果，每页可以显示4组峰谷数据，如果有多页数据，可以按上下键翻页查看。

按“F4”键可打印出峰谷检测的结果。

按“RETURN”键返回波长扫描主操作界面。
⑵　图谱缩放       进入参数设置菜单，修改波长范围的上限（终止波长）和光度范围的上下限，然后返回波长扫描菜单，按 DATA入键即可。注意：波长范围的下限 ( 起始波长 ) 不可修改。 
⑶　图谱转换        如果当前为 A 或 T 的图谱，则按“—”键可实现 A — T 图谱转换。 
⑷　游标功能 
先按“ .”键，此时游标从图谱左方出来，以每十个取样间隔的速度往右移动。按任意键，游标停止。此时用左或右箭头键进行微调，微调的移动速度为一个取样间隔。游标移动时，屏幕左下方显示游标所在位置的波长值，屏幕右下方显示游标所在位置的测量数据。如果查看的是透过率 T ，且透过率值等于－ 10.0 ，则表示测量过程中，对应波长点的能量为零。 

⑸  打印               

            按 F4（打印键）进入打印状态，屏幕右上方提示“打印中…”。如果出现“ ERR ”提示，则表明打印机出错或者未接打印机。打印图谱的时间比较长，若打印过程中想取消打印，则按 CE 键即可。此时系统较忙，键盘响应比较迟钝。 

（四）光度测量方式 

在主菜单中按数字键“２”就可进入光度测量操作界面，如图4－8 所示。此种测量方法可以一次测量多个样品、多个波长。最大波长点数９个，样品数７个。所设置的波长对应每个样品。注意：测量时参比应放在８号样品池。 
	光度测量

样池号           T%         吸光度

1                                     参数

2

3                                     测量

4

5

6

7

                                      打印

波长  500.0                    波长数   1


图4－8  光度测量主菜单

（1）进行测量前应先查看参数设置是否合适。按F1键进入参数设置菜单，如图4－9 所示。参数设置类型与波长扫描一样，设置方法也相同。选择型：比色皿校正；输入需确认型：换灯点；输入不需确认型：样品数，波长数。用户需要了解以下几点： 
	参数设置

比色皿校正  关（开）

换灯点  340.0

样池数    7

波长数    1

         波长1    500


图4－9  光度测量参数设置菜单

①　样品数。样品数将限制样品在样品室的位置。样品数为１时，样品只能放在１号样品池；为２时，只能放在１号、２号样品池；依次类推，为Ｘ（1<  Ｘ< ７）时，只能放在１号、２号、…、Ｘ号样品池。 

②　比色皿校正为“开”时，在测量运行时，首先要对比色皿进行配对测量。 

配对测量时，首先应选取一只比色皿做参比，其他比色皿按不同的比色皿编号。比色皿编号最好与样池号一致。配对前，屏幕下方出现提示“比色皿校正吗？”，此时若想进行比色皿配对，则把编好号的比色皿对号入座，在按ＥＮＴＥＲ键即可；若不想进行比色皿配对就进行样品测量，则装入样品后，按ＣＥ即可。 

比色皿配对完成后，提示为“比色皿校正ＯＫ，请按任意键继续测量”。此时装入样品，再让比色皿对号入座，盖好样品室盖，按任意键继续测量。 

（２）测量运行 

光度测量比较简单，用户可以将光度测量看成是波长扫描的一种特殊形式。 

参数设定后，将参比放在８号样池，将样品对号入座，按F2键，按提示操作。 

测量完成后，可做以下操作： 

①　数据查询。按“DATA”键可进行数据查询。此时，屏幕下方提示当前的波长，表格里显示各样品池中的样品在该波长处的透过率和吸光度数据。 

②　数据打印。按F4键可进行打印输出。  
（五）定量分析测量方式 

（1）建立标准曲线
定量分析测量前，需要建立吸光度Ａ和浓度Ｃ的标准工作曲线：
C＝Ｋ1*A*A＋K2*A＋Ｂ。一条标准曲线建立后，仪器会自动保存该曲线的计算公式。建立标准曲线有两种方法可供用户选择：


[image: image3]
图4-7  定量分析参数设置

A.自定义系数法

　　进入定量分析主界面后按“F１”键进入参数设置，如图４-7所示。其中方法选择为选择型参数，按左右键选择即可。其余均为输入需确认型参数。根据检测方法选择测量方法，通常使用单波长法。

根据已知公式，直接修改Ｋ1（二次项系数）、K2（一次项系数或斜率）及Ｂ（常数项或截距）的值，当K1输入0时为一次曲线（线性）。然后输入要测量的波长数。输入时数值会在右上角显示。输入完成后按“RETURN”键返回测量界面。用上下键选择光标停留处，然后按“ENTER”键选中要测的样池，打“√”表示选中。在确定样品池第八位是参比溶液的情况下按“F2”开始测量浓度。
B. 键入标样浓度法

该法可对最多24个标准样品进行一次或二次回归，来建立浓度曲线。
① 在定量分析主界面下按“F3”键，进入标样测量界面，如图4-8所示。用上下键选择光标停留处，然后按“ENTER”键选中要测的样池，打“√”表示选中。在样品池第八位放入参比溶液，其他标准溶液按样品池依次放入，按“F2”开始测量吸光度。仪器根据测量次数自动计算标样数

[image: image4]
图4-8  标样测量界面

② 标样吸光度测量完成后，按“F1”键进入浓度输入界面，用上下键选择光标停留处，然后按“ENTER”键选中要输入浓度的标样号，打“√”表示选中。右键为横向光标移动键，在光标停留在“Conc”前时，输入每一个标样的已知浓度，输入值会在右上角显示。输入完成后按“F3”键进行回归。按左右方向键选择一次回归或二次回归。然后按“F2”建立回归曲线。

（2）浓度测量

 回归曲线建立完成后按“RETURN”键返回到定量分析界面，用上下键选择光标停留处，然后按“ENTER”键选中要测的样池，打“√”表示选中。在第八位池放入参比，将未知浓度样品依次放入样池中，按“F2”开始测量浓度。

（3）清除标样数

进入浓度输入界面，即在定量分析界面下按“F3”标样键，然后按“F1”键。要一次删除全部标样，按“CE”键，这时屏幕右上角提示“清除标样数据？”，按“ENTER”键确定删除。如不想清除，再次按“CE”键取消删除；如需要选择性删除标样，用上下键选择光标停留处，然后按“ENTER”键即可删除或恢复单点的标样数据。

（六）时间扫描测量方式（动力学扫描测量方式） 

用此测量方式可以观察样品随时间的变化情况，并通过选择时间段计算样品在这段时间里的活性值，还可用此功能考察仪器的稳定性及噪声。 

在主菜单中按“４”键进入动力学扫描测量方式，如图4－17 ： 
	动力学扫描

参数

测量

活性

打印


图4－17  动力学扫描主菜单

（1）按F键进入参数设置菜单，如图4－18 所示。动力学测量的参数和波长扫描的参数类似，设置方法也相同。 
	参数设置

测量方式：A（T）

光度范围：－0.010

0.010                                  时间范围：0

60

取样间隔：n（n≤60秒）                                 

比色皿校正：关（开）

  样品位置：i(i<8)                                  波长：500.0

换灯点：340.0


图4－18  动力学扫描参数设置

　　各参数项的分类情况如下：选择型：测量方式、比色皿校正；输入需确认型： 

光度范围、时间范围、取样间隔、波长、换灯点；输入不需确认型：样品位置。 

在使用中须明确： 

　　①　时间范围和取样间隔的单位均为秒。时间范围和取样间隔的设置均有限制范围，时间范围为０～８６４００秒（２４小时），取样间隔为１～６０秒。时间范围的起始点只能为０，取样间隔最小为１秒。 

②　测量时间要与取样间隔配合好，测量时间大应取大一些的取样间隔，如二者不匹配，屏幕上方会出现“Ｅ”提示。应重新设置测量时间或取样间隔。 

参数设置完成后，按ＲＥＴＵＲＮ键返回至动力学主操作界面。 

（２）按F2键进行测量，请用户按提示操作。此时坐标中实时显示图谱，屏幕左下方显示当前的时间点，屏幕右下方实时显示样品的测量数据。 

（３）　测量完毕后，可以在参数设置中重新设置时间范围的终止时间和光度范围，再返回动力学主操作界面，按DATA键，以达到图谱缩放的目的。也可按“—”键进行 A — T 图谱切换。其游标功能与波长扫描的相同，请参见波长扫描。 

（４）　测量完毕后，按F3键进入活性计算菜单，如图4－19 所示。 
	活性计算

时间范围：0

20                测量

活性系数：1.000

活性值：  1.000             打印


图4－19活性计算菜单

  有三项参数要设置，即时间范围上限，时间范围下限，活性系数，它们都是“输入需确认型”参数。按照方法设置即可。 

设置完毕后，按F2键可求出活性值。按F4可打印出设置参数和测量结果。 

       按ＲＥＴＵＲＮ键返回至动力学扫描主操作界面。 

（５）测量完毕后，按Ｆ４键可打印测量出的图谱。 

（七）  系统设置

系统设置菜单，如图4-20所示。


[image: image5]
图4-20  系统设置

A. 通过左右键可控制钨灯和氘灯的开或关。

B. 波长定位，按左右键可以重新校正波长。校正时应保证样池为空。

C. 打印机选择，此仪器可选配汉字型微打或HP系列激光打印机。

D. 仪器编号用来确定与上位机通讯时的唯一地址，为输入确认型参数

E. 中英文切换

第五章　测量时的出错提示分析
（1）自检出错情况分析。见操作方法中的自检操作。 

（2）波长扫描中出现透过率 T 值为 -10.0 ，这表示测量过程中该波长点的能量为零。出现这种情况是样品把该波长点的能量全吸收造成的。 

（3）波长扫描和动力学扫描的参数设置时，屏幕上方出现“ E ”提示，表示波长范围（波长上限减去波长下限的差）除以取样间隔的商大于 3000 ，或者时间范围（时间上限减去时间下限的差）除以取样间隔的商大于 3000 。更改波长范围或时间范围或各自的取样间隔即可解决问题。 

（4）在各测量过程中，屏幕中央出现“ /0 ”提示，表示测量过程中出现被零除的错误。 

（5）打印时，屏幕右上方出现“ ERR ”提示，表示未接打印机，或者打印机未上电，或者打印机未联机，或者打印机有问题，或者仪器出现故障。 

第六章　仪器维护
（一）使用注意事项 

（１）全部整机系统一定要有可靠的接地。 

（２）电源状态不好的单位，应装有抗干扰的净化稳压电源，以保证仪器可靠地工作。 

（３）全系统各部分的部件、零件、器件不允许随意拆除。 

（４）不允许用酒精、汽油、乙醚等有机溶液擦洗仪器。 

（５）高湿热地区请注意仪器防潮，特别是久置不用的单位，应定期通电驱潮。 

（６）使用中如果用不到紫外波段，可在仪器自检结束后关闭氘灯，以延长其寿命。 

（７）为提高仪器的使用性能，生产厂家可对仪器做局部的改进，说明书与仪器实物可能稍有差异，恕不另外通知用户。 

（８）本仪器为Ι类安全仪器，按“JB5517-91光学仪器电气防护基本安全要求”设计和实验，并保证供货产品是安全的。本使用说明书中所包括的一些资料及注意事项请用户务必遵守，以确保安全操作及仪器安全。 

（二）仪器不正常工作时应该采取的措施 

　       当发现仪器不能正常工作时，应该认真观察现象，最好记录下来，为维修人员创造条件。 

（１）当仪器出现操作提示错误时，应该仔细检查操作方法是否有误，参数设置是否匹配，样品是否正确，光源是否点亮等。确认无误后，在操作几次，如果几次操作不对，应该怀疑故障，请通知生产厂家解决。 

（２）当仪器运行时若出现死机现象，用户应该查看仪器的安装环境是否违背了本仪器的“安装条件”中提到的有关条款。本仪器的“安装条件”参见第一章“仪器安装”中的“安装条件”。如果确认没有违背了本仪器的“安装条件”中提到的有关条款，应怀疑仪器出现故障，请通知生产厂家解决。 

（３）当仪器发生故障时，不要找非生产厂家维修人员维修，不要拆卸仪器，应该通知有关维修人员解决。 

表6－1  常见故障、原因及处理办法
	故   障
	原     因
	处  理  办  法

	开机无反应
	插头松脱或保险烧毁
	插好插头、更换保险；

	氘灯（钨灯）自检出错
	氘灯（钨灯）坏、氘灯（钨灯）电路坏
	1． 更换氘灯（钨灯）；

2． 联系生产厂家或销售代理；

	灯定位、滤色片、样池出错
	插头松动、电机坏、光耦坏
	1． 检查仪器内部各插头并将其插好；

2． 联系生产厂家或销售代理；

	波长自检出错
	样池被挡光、自检中开了盖、波长平移过多或间距误差超限
	1．排除样池内的挡光物；

2．自检中不能开样池盖；

3．联系生产厂家或销售代理；

	测光精度误差、重复性误差超差
	样品吸光度过高（>2A）、在350nm以下波段使用了玻璃比色皿、比色皿不够干净、样池架上有脏物、其他原因
	1．稀释样品；

2．使用石英比色皿；

3．将比色皿擦干净；

4．清除样池架上的脏物；

5．与厂家或代理商联系；

	出现“能量过低”提示
	样池内有挡光物、在350nm以下波段使用了玻璃比色皿、比色皿不够干净、换灯点设置错误
	1．清除样池内的挡光物；

2．使用石英比色皿；

3．将比色皿擦干净，并进行比色皿校正；

4．将换灯点设置到340nm～360nm之间；


（三）　更换氘灯 
氘灯、钨灯属于消耗用品，有一定的寿命期。超过其标定使用周期后，即使没有坏，光的能量及稳定性也会降低。如果仪器稳定性、重复性变差，并能排除其余原因如震动、电源不稳及表5－1中的相关因素，可怀疑是灯的问题。换灯应注意以下几点：

	注意！
1、卸去仪器上罩时，不要用力扯拉与上罩相连的连接线。

2、不要碰到仪器内部各光学部件。
3、拧钉时如果螺钉掉入仪器里应及时取出，以免造成短路。
4、换灯的过程中不要触摸氘灯发光孔正对的玻璃窗和钨灯灯丝周围的玻璃窗。如果不慎沾上污物，可用干净细木棍缠上脱脂棉蘸清洁酒精轻轻擦净，然后用干脱脂棉擦干。

5、装上灯室上盖和仪器上罩时不要压住仪器内的连线。

6、换灯后，灯的引线不能随意放置，应尽量与换灯前一致。


[image: image6.jpg]DEHE &R 2oleeaarEB|L <X
N e | B ) EEE S L

= R | B
&





图5-1  灯室示意图

（1） 关闭仪器电源，拔去电源插头。

（2） 将仪器后面三个螺钉拧下，从后向前抬起仪器上罩，将上罩卸下，置于仪器左侧放稳。

（3） 用螺丝刀卸去固定灯室上盖的两个螺钉。拿去灯室上盖露出氘灯、钨灯。
（4） 拔下氘灯引线插座，进行氘灯拆卸及安装，参照图5－1。

（5） 插好氘灯引线插座，装上灯室上盖和仪器上罩。
（6） 通电开机，自检正确，则氘灯更换完毕。
（四）  更换钨灯
（1） 将波长停留在500nm处（例如在500nm处进行一次光度测量），关闭仪器电源，拔去电源插头。

（2） 卸去仪器上罩，具体操作同更换氘灯。

（3） 卸去灯室上盖，具体操作同更换氘灯。

（4） 拔下钨灯引线插座，进行钨灯拆卸及安装，参照图5－1。

（5） 插好钨灯引线插座，开机，调节钨灯上下位置，使光斑落在狭缝中心，调整好后拧紧钨灯紧固螺钉。小心烫手！

（6） 关机，装上灯室上盖和仪器上罩。

（7） 通电开机，自检正确，则钨灯更换完毕。
     注意：氘灯、钨灯所有连线应接触良好，相应紧固螺钉应紧固牢靠，否则会影响仪器性能指标。 

（五）　与厂家联系

（1）地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号A5楼

             　北京瑞利分析仪器公司紫外部    邮编： 100016

（2）电话： 010－64371646，010－84347175/7176（销售，维修）；

010－84347175/7176（应用咨询）

（3）传真： 010-64386606   010－84347176

（4）主页：http://www.braic.com
（5）乘车路线：A、东直门乘401、955、418路到将台路下车；

B、乘402路到将台路下车 

                                                                                                                                             第七章　仪器验收 
（一）　验收注意事项 

（１）　除用户在定货合同中注明特殊仪器指标要求及验收方法外，均应按此说明书第一章的第四节和本章的第二节验收方法验收。 

（２）　本验收方法符合国家有关专业标准规定。 

（３）　因各用户提供的实验室条件差异较大，无法对用户提出更多具体要求，本验收方法仅向用户提供基本的验收方法。 

（４）  验收时请注意实验室条件应达到第一章第二节的要求，仪器开机后应预热30分钟以上。 

（二）　验收方法 

 1      波长准确度及重现性
注：含农药残留检测软件的仪器不需检测此项指标。

   
   指标：波长准确度      +  0.3nm 

         波长重现性      <  0.15nm 

   （1）波长扫描功能参数设置 

    
   测量方式：     E 

    
   波长范围：     470 nm  ～ 670 nm 

    
   光度范围：     0.000 ～ 1.000 

    
   取样间隔：     0.1nm 

    
   换灯点：         800 nm 
    （2）确认 8 号样池内没有挡光物后，启动测量，画出氘灯特征峰能量谱。 

    （3）用游标观测两个特征峰的最大值，应满足656.1+ 0.5 nm和486.0+ 0.5 nm的要求。 

    （4）以上测试，重复运行三次，三次测量的特征值最大波长数误差应<0.2 nm。
    （5）满足上述条件，即为验收通过。否则，可进行波长校正，再检测一次。 

      2      基线平直度 

   
指标： +  0.002Abs（ 200nm ～ 1100 nm  ） 

   （1）波长扫描功能参数设置 

         测量方式：      A 

         波长范围：      200 nm～ 1100 nm 

         光度范围：      -0.010 ～ 0.010 

         样品位置：      8 

         取样间隔：      1 nm 

         换灯点：          340.0 nm 

   （2） 8 号样池应为空白，进行波长扫描测量操作。 

   （3） 测量完毕后，用游标观察数据，图谱中最大偏移量应满足< 0.005A的要求。 

（4）满足上述条件即为验收通过。 

      3       噪声 

     指标： <  0.5%τ /  180 秒   500 nm 

   （1）动力学测试功能参数设置 

          测量方式：     T 

             波长：            500 nm 

          光度范围：     99.6  %τ～100.4%τ
          测量时间：     0 秒～   180 秒 

          取样间隔：     1 秒 

          换灯点：         340 .0nm 

            比色皿校正：  关 

          样品位置：        8 

    （2）8 号样池为空白，运行测量操作，取得时间图谱。 

    （3）取得时间图谱后，用游标观察数据，全程范围内最大一组峰—峰数据差据值应满足<0.5% τ要求。 

    （4）满足上述条件验收通过。 

   （5）在做本指标验收时，室温应相对稳定，并且不得有强的气流扰动（如风扇、空调、空气气流等直接吹射）。还应注意电源干扰对测量的影响。 
附录 A 

标准溶液配制方法 

（一）碘化钠溶液配制方法 

     将（ AR 级）碘化纳放在 105   ℃ 烘箱内烘 2 小时，然后放在干燥缸内冷却至室温，称取 5.0 克（ +  0.05 克）碘化钠于烧杯中，用蒸馏水溶解，然后移入 500 毫升容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀即成 10 克 / 升的碘化钠溶液。   

（二）   亚硝酸钠标准溶液的配制方法 

     将亚硝酸钠（ AR 级）放在 105 ℃ +  5℃  烘箱内烘 2 小时，然后放在干燥缸内冷却至室温，称取 5.0 克（ +  0.01 克）置于 100 毫升烧杯中，用约 40 毫升蒸馏水溶解后，倒入 100 毫升容量瓶，以少量蒸馏水冲洗烧杯 3 次，冲洗液并入容量瓶内，并用蒸馏水稀至刻度，摇匀即成 50 克 / 升的亚硝酸钠溶液。 

       附录 B 

                              重铬酸钾标准溶液的透射比参考值（光谱带宽为  2 nm ） 

                          国家标准物质 GBW （ E ） 130066 
	波长nm

温度℃
	235
	257
	313
	350

	10
	18.0
	13.5
	51.2
	22.6

	15
	18.0
	13.6
	51.3
	22.7

	20
	18.1
	13.7
	51.3
	22.8

	25
	18.1
	13.7
	51.3
	22.9

	30
	18.2
	13.8
	51.3
	22.9


附录C                 术语、缩略语参考表

	术语、缩略语
	参    考    说    明

	Abs、A
	吸光度（吸收率）

	T%、%τ
	透射比（透过率）

	Conc、C
	浓度（含量），其单位由标样的单位决定

	E
	能量，通常指光源的能量。一般用户只在验收仪器时使用

	WL
	波长（wavelength的缩写），单位为纳米（nm）

	m、min
	分钟（minute的缩写），时间单位

	S、s
	秒（second的缩写），时间单位

	串行口、串口
	计算机与其他设备通讯的一种接口，英文缩写为COM1、COM2……，本仪器若连接计算机，需要使用计算机的COM1。

	光谱带宽
	理论上，物质分析需要单色光（单一波长），但实际上仪器无法实现，所谓的单色光事实上是以某一波长为中心的一段波长范围内的光，这个范围即可以理解为光谱带宽。光谱带宽越小，分析精度越高，但稳定性和重复性会相对变差

	比色皿校正
	进行物质分析时，如果要求分析精度较高，则必须让装参比和样品的容器本身的误差很小，在没有配对误差合乎要求的比色皿时，可以通过比色皿校正功能来进行弥补，但必须注意校正过程中操作规范，校正后不允许再擦拭比色皿，否则会引入更大的误差。比色皿本身配对误差在1%τ以内的不会影响普通分析。

	标准曲线

（回归曲线）
	通过测量标准样品（已知含量，一般吸光度应小于1Abs）的吸光度或直接输入系数所得到的吸光度与浓度的一种对应关系，根据需要可以选择不同的建立曲线的方法。一般的，标准样品的浓度应该包括待测样品的所有可能浓度，并且平均分布于整个浓度范围内。


附录D           公司简介
感谢您做出的明智选择——购买、使用北京瑞利分析仪器公司紫外事业部生产的分析仪器。

北京瑞利分析仪器公司是当今中国最具规模的物理光学仪器制造公司，在国内分析仪器行业中具有举足轻重的地位。

紫外事业部隶属于北京瑞利分析仪器公司，主要从事紫外系列产品开发研制和生产经营，是集光、机、电、计算机于一身的高科技企业，具有高水平的分析仪器技术，在高速发展的分析领域内独树一帜。其产品不仅赢得国内市场的青睐，更在国际性招标中屡屡中标，打入东南亚及欧美地区，进入了国际市场的大门。正因为此，北京瑞利分析仪器公司紫外事业部一直秉承“高起点、高情感、高质量、高效率”的企业精神，时刻遵循“用户至上、信誉第一”的服务宗旨，竭诚为您服务。

为使您拥有“一名更加得力的助手”，北京瑞利分析仪器公司紫外事业部全体员工愿意成为您的朋友，与您一道去迎接二十一世纪的科技挑战。

销售部电话：010－64371646
  64376475

传真(FAX)： 010－64371646  

欢迎访问我们的网站：www.braic.com
系统设置


钨  灯    开


氘  灯    开


波长校正  关


打印机    大打


仪器编号  00000000


语言Language    中文Chinese











参数设置





方法选择    单波长法


自定义K1    0.000


自定义K2    0.000


自定义 B    0.000


换灯点   340.0


波长0    440.0





          C=K1*A*A+K2*A+B











标样数据





池号   A0. λ0   A1. λ1   A2. λ2   Conc


－1                                     数据


  2


3                                     测量


4


5                                     回归


  6


7                                     打印


8


                               标样数   0





换氘灯时，卸下氘灯两侧的螺钉





换钨灯时，松开钨灯架上垂直排列的两个螺钉








PAGE  
北京瑞利分析仪器公司


_1235886943.dwg

_1141649372.vsd
�

电源�

键盘显示�

RS232接口�

光源�

检测机构�

微处理器�

电机驱动器�

单色器�

放大器�

换滤色片电机�

换样池电机�

接收器1�

接收器2�

换灯电机�

波长扫描电机�


