十六烷值机操作指导书

-----------------------------------------------------------------------------------
一、引用标准：

本操作指导书依据GB/T386-98   ASTM D613 制定。
[image: image1.jpg]M

FIG. 1 Cetane Method Test Engine Assembly

A-—Fuel Tanks

B—Air Heater Housing

C—Air Intake Silencer

D—Fuel Flow Rate Buret
E—Combustion Pickup

F—Safety Guard

G--Variable Compression Plug Handwheel
H—V.C.P. Locking Handwheel
I—Flywheel Pickups

J—Oil Filler Cap

K—Injection Pump Safety Shut-Off Solenoid
L—lInjector Assembly

M—Fuel Injection Pump

N—Fuel Selector-Valve

O—0Qil Filter

P-—Crankcase Oil Heater Control
Q—Air Heater Switch

R—Engine Start-Stop Switch
S—Instrument Panel

T—Intake Air Temperature Controller
U—Dual Digital Cetane Meter




：

A：油箱

B：空气加热器外壳

C：空气入口消音器

D：燃料流率量管

E：燃烧传感器

F：安全栅

G：可变压缩比柱塞手轮

H：V.C.P锁定手轮

I：飞轮传感器

J：润滑油枪帽

K：喷油泵安全截止电磁阀门
L：喷射器组件

M：燃料喷油泵

N：燃料选择器阀门

0：润滑油过滤器

P：曲柄箱润滑油加热器控制

Q：空气加热器开关

R：发动机的启动-停止开关

S：仪表盘

T：空气入口温度控制器

U：双数字十六烷值指示仪
二、操作步骤：
1.试验机的启动：
1.1打开加热电源开关，润滑油加热控制开关，调到7～8刻度处，将润滑油加热到（125±5）℉方可启动。
1.2检查机器周围有无杂物，检查润滑油液面、冷却器水位，液面计能看到水位即可。
1.3向各润滑点加润滑油。
1.4顺时针转动飞轮3～4圈，使发动机处在易启动状态。

警告——若盘不动车或很紧，千万不能启动试验机。

1.5给油槽加上预热油。
1.6打开冷却水。
1.7接通电源之前，检查着火滞后期表的指针是否指零。
1.8打开动力电源，扳动启动旋钮，使其指向启动，待润滑油压力达到25～30英磅方可松手。打开发动机油门，转动大手轮，调节压缩比，使燃料连续自燃，预热发动机约15分钟。
1.9 检查发动机真空度是否符合要求。
1.10调节吸入空气的温度和冷却水流量，使发动机尽快达到标准操作条件。

2.测定试样 ：

2.1 用过滤的试样冲洗燃料系统管线。然后，开、关排放阀几次，排除管线中的空气。

2.2 除短时间更换燃料外，不得使燃料泵空运转。

2.3 切换燃料阀后，都要放空和冲洗量管，避免燃料互相掺混。

2.4 喷油量的测量。喷油量为13.0±0.2mL/min。将选择阀转到燃料泵只从量管内吸收燃料的位置，用秒表开始计时，液面下缘达到起始点以下13.0mL刻度时，停秒表。然后，把选择阀转回原先的位置。如果不能满足本条要求，则要调节燃料喷油量测微计。

2.5 燃料喷油量测微计的调节：从发动机的前面看瞬时针转动测微计，增加燃料流量，反之亦然。

2.6 喷油提前角的调整：将着火滞后期表上开关转到喷油提前位置，若表读数＜13°，则顺时针旋转测微计，反之亦然。

2.7 燃料着火滞后期的测量：将着火滞后期表上开关转到着火滞后位置。瞬时针转动大手轮，增加压缩比，反之，则减少压缩比。最终以顺时针转动大手轮完成13°时的压缩比调整，锁紧手轮并记下手轮读数。以同样的方法，至少重复测定三次，取其手轮读数的算术平均值。

2.8 标准燃料的选择：选用两个相差不大于5个十六烷值单位的标准燃料进行试验，调节发动机的压缩比，使试样在仪表指示13°时的手轮读数处在两种标准燃料仪表指示13°时的手轮读数之间，直到满足上述条件为止。

2.9 换用燃料时，使发动机运转5min以确保燃料系统冲洗干净，并使发动机达到稳定，再进行测定，记录手轮读数。

2.10 不论用试样还是最终用的两种标准燃料，都要进行重复试验。试验时，要测量燃料的喷油量、调整喷油提前角，维持操作条件。

2.11计算及报告：取试样和最终用的两种标准燃料试验得到的三次手轮读数的算术平均值计算试样的十六烷值。测定结果取小数点后两位，报告为：XX·X/CN。

3.试验机停车：

3.1停机前，改用高十六烷的柴油操作，并渐渐减少压缩比至燃料不自燃，使发动机运转2-3秒，以润滑膨胀塞。

3.2停止向发动机供油，将控制盘上的转动开关转到停止位置。
3.3切断润滑油、空气加热器和着火滞后期表上的电源开关。

3.4放出燃料槽、量管和调压室里的剩余燃料。
3.5关掉冷却水，切断总电源。
3.6停机后要转动飞轮，使活塞处在压缩冲程上止点。
三、注意事项:
1.严格遵守操作规程, 严格控制标准试验条件, 严禁试验机“带病”运转。
2.开机前要认真检查试验机,前要盘车3-4圈。
3.停机前要往燃烧室中喷入少许未燃的柴油。
4.停机后要将飞轮盘到压缩冲程的上死点。
5.除短时间外，发动机运转中要不间断高压油泵的柴油供应。
6.当搬动手轮增加发动机压缩比时，必须要瞬时针方向（从发动机仪表面板一端看）转动手轮进行最终压缩比调节，以消除手轮机械中的间隙而造成的读数误差。

7.当发动机换用燃料时，必须先运转几分钟，以确保喷射系统彻底清洗并使发动机工作平稳后再次读取试验数据。

8.在配制标准或副标准燃料时，必须使用计量部门校正过的容器和量筒。

9.必须定期用检验燃料检查试验机的状况。

