北京中西远大科技有限公司


使 用 说 明 书

DL-2000试验拉力机

SN/113003
北京中西远大科技有限公司

                                         出厂日期：2008年5月20
一、试验机的主要用途及适用范围

DL系列拉力机主要用于新型建筑材料(包括新型防水卷村、布匹、纸张、防水涂料、防水密封材料等)及各种橡胶材料的拉伸测试，也可用于其他非金属材料的拉伸性能测试。可在设定的速度下，对标距内的试样进行拉伸，测出其拉断时的力值和延伸度。即有七档定速功能也有无级高速功能，且有操作简便、功能齐全、性能稳定、质量可靠等优点。

二、试验机的主要规格、技术参数和指标
1、试验机有效测量范围：0—2000N

2、试验力最小分辨值：0.1N

3、拉伸夹具间最大距离：800mm

4、试验速度：无级调速和七档定速：25±1mm   50±1mm   100±1mm   150±1mm  200±1mm   250±1mm   500±1mm

5、电源：220V

三、试验机的工作条件

1、在室温10-30摄氏度范围内。

2、相对温度小于60%

3、在无振动的环境中。

4、在稳固的基础或工作台上，正确安装。

5、周围无腐蚀性介质。

6、电源电压的波动范围不应走过额定电压的±10%。

四、试验机的结构特征及工作原理

本机由机械及电器两大部分组成。

1、 机械部分结构及工作原理

机械部分由传动和主机两大部分组成。动力由电机输出，通过三角带传至蜗杆，再由蜗杆传至丝杠，带动中横梁上、下移动，实现对试件的拉伸，中横梁上侧及上横梁的下侧装有两夹具，对试件进行拉伸试验。中横梁最大移动速度为500mm/min，试验速度为无级调整和七档定速，试验时可根据试验要求设定。

2、 电器部分的组成 
电器部分由电力拖动系统和显示系统组成。电力拖动系统由供电、变频、调速器三部分组成。测控显示系统由拉力传感器、延伸位移传感器、测量放大器、A/D转换、单片机LED、显示屏、稳压电源等组成。

3、 试验机的工作原理

试验机的加荷是电机通过传动系统带动中横梁下降对试件进行拉伸，产生变电信号和高数度位移传感器，没到的位移量信号同步进入单片机，进行微处理后对机械给以控制和显示。

五、安装与调整

1、把试验机从包装中取出，检查试验机在运输中有无碰撞、损坏现象。

2、把试验机置于坚固平台上，用水平一一找正使机器处于水平位置。

3、供电系统为单项220V电源，电压误差不应大于标准电压的10%，注意：一定把试验机的外壳用导线与室内大地接点可靠连接，保证使用安全。

六、使用及操作

(一)操作面板说明

1、电源开关，用于拉力显示系统和变频器。

2、自动回行。按下该键试件拉断后上夹头可自动复位。

3、回行键：用于仪器试验后的夹头回行复位。

4、停止键：用于仪器工作中的停止。

5、拉伸键：用于仪器试验时对试件的拉伸。

6、清除键：用于对试验机的清除零点，夹持试件后，如显示器不为零则按此键清为零方可开始工作。

7、存入键：用于对每次试验结果的存入。(光档定仪器时可做置数键使用)。

8、校验键：用于计量部门对仪器检验时使用(当标定仪器时可做置数键使用)。

9、标定键：用于对试验机力值精确度的标定。

10、打印键：用于以后该机系统升级后对数值的打印(现在不能用)。

11、拉力显示屏。

12、位移显示屏。

13、手调键：为无级调速当七档定速不能满足试验要求时，可按下无级调节开关，使用无级速度调节旋钮，调节适当的试验速度。

14、拉伸速度设置键：可设置25mm、50mm、100mm、150mm、200mm、250mm、500、无级调速。

(二)使用及操作：

将试件夹紧于上下夹头，按清除键(6)选择适当的速度，再按拉伸键(5)开始工作(第一次试验完成后如有效可按存放入键(7)存入。夹好试件后，在按清除键(6)开始第二次试验，第二次完成后再按存入键(7)存入，连续5次试验完成并存入试验结果后，按存入键(7)，可显示5次试验的平均值，如有打印机按打印键(10)可打印出结果及平均值)试件拉断后按回车键可使夹头复位。

如试验中定速不能满足试验要求时，可按速度设置键设置无极调速，用无极调速旋钮调节合适的速度。

(三)试验机的标定：

当该机在计量部门检验过程中出现不准确现象时，可自行标定。

首先关闭电源3分钟，右手按住标定键(9)不放开，左手同时打开电源，通电后放开标定键(9)，稳定几秒钟后按3-4次清除键(6)，把标准重量挂在上夹头上，然后按标定键(9)，此时拉力显示屏(11)显示为0000.0，拉伸长度显示屏(12)显示为Pr把标准数值存入那可(如存入500N按清除键(7)调整为500，再按标定键(9)退出即可。(注：该机出厂前已标定准确，无计量部门要求无需自行标定)

七、试验机的维护及保养

1、丝杠，滑板应经常加油。

2、丝杠上端铜套每班加油一次。

3、蜗轮箱每三年换一次润滑油。

4、使用完毕试验机表面应擦干净，套上防尘罩。

5、经常检查地线是否牢靠。

Midwest  1  Group

