
人工智能箱式电阻炉
SGM2853HA
使

用

说

明

书

洛阳市西格马仪器制造有限公司

  地址：洛阳市高新技术开发区春城路15号
电话：0379-64368521/31
SGM2853HA产品使用说明书

前言：注意事项

一、人身安全注意事项：
1．箱体的接地线端子必须与保护地线可靠连接。
2．通电后主回路和控制回路都有危险电压，不要随便打开控制柜。
3．不要触及电源接线柱金属部分。
二、设备安全注意事项：
1．SGM2853HA电源进线电压为220 V交流电。额定功率为5KW。
2．确保电源线、插头和开关容量与设备功率相匹配。
3．电源进线与接线柱必须接紧，防止发热。
4．炉膛门为纤维结构，撞击后易破损。操作时应小心开关炉门，存取灼烧物时应轻放，防止碰撞炉膛门。
5．高温灼烧时，炉门打开后，取出灼烧物品应立即关闭炉门，尽量避免在高温下长时间敞开炉门，防止高温骤冷引起炉膛断裂。
6．初次使用或15天以上不用，气候又比较潮湿，再次使用时应进行烘炉。后面将介绍怎样烘炉。
7．控制参数中Sn，表示输入类型，一定要与传感器类型匹配。否则有可能温度失控，烧坏炉子。SGM2853HA最高温度为1300℃，长期使用温度1250℃，使用的传感器类型为S型单铂铑传感器，控制参数Sn必须设为1。

8．设备使用环境：无尘。

环境温度：-10℃—35℃。

环境湿度：20%--70%RH。

三、其它注意事项：

1．把控制参数（P1,P2,rt）记录下来，以防操作不慎丢失影响控制精度。
出厂时仪表中输入的是800℃工作温度的控制参数，一般也适用于700℃至1000℃。工作温度在这个温度区间外，控制效果不理想的，可以先进行自整定；自整定后还达不到控制精度要求的，请打电话由我公司技术人员进行指导如何调整。
2．程序设定好后，最好将各程序段的参数（时间和温度）记录下来，以便于操作和工作。

第一章  概述

一、产品用途：
1．产品用户：SGM系列产品适用于各类大专院校实验室、工矿企业化验室。
2．应用范围：化学分析、物理测量；金属、陶瓷的烧结和熔解；小型钢件等加热、焙烧、烘干、热处理。
二、产品特点：
SGM系列产品是由我公司科技人员自行研制开发的全纤维结构快速升温、节能、可编程智能型电阻炉。该产品与传统电炉相比，具有下列显著特点：
1. 重量轻，耗电少。 炉体材料的密度在300—500千克/立方米，与传统电炉相比，重量减少85%以上，整炉重量仅为传统电炉的50%；纤维的显著特点是导热系数小，与传统电炉比较，节能70％以上。
2. 升温速度快。全纤维结构与普通耐火砖相比较，导热系数小，隔热性能好，升温时间只有传统电炉的1/3—1/5。一般空炉30分钟可升到1000℃，45分钟可升到1300℃。
3. 温度均匀性好。全纤维材料的热容和导热系数均小，故炉内温场均匀性远远优于传统电炉，温度均匀性≤±6℃。
4. 电脑程序控温，A型为可编程序满足10个时段连续控温及恒温要求，实现定时自动升温，具有超温报警功能。
5. 控温精度高，冲温小。传统箱式电炉达到设定温度断电后，冲高温度为30—60℃之间。我公司生产的电炉，运用模糊PID可编程控制技术，控温精度为±1℃，冲温值可达1—3℃。
6. 显示精度：1℃/0.1℃（1000℃以下可选）
7. 数码显示。测量温度、设定温度、设定时间均为数字显示。
8. 外观。采用“满门”设计，外形美观大方。专利号：200530100081.4

第二章  温度控制仪表说明

一、温度控制仪表表面板说明： 

1. PAR(SET)键功能：
1.1在正常显示状态下，按PAR键立即放开，进入起始段设定状态；在起始设定状态下，按PAR键立即放开，进入起始时间设定状态；起始时间设定好后，按PAR键立即放开，退出起始时间设定状态。
1.2在正常显示状态下，按PAR键3秒钟，进入参数设定状态；在参数设定状态下，按PAR键3秒钟退出参数设定状态。
1.3在设定状态时，按一次PAR键，存储参数的新设定值并显示下一个参数。
1.4在程序设定状态下，作为确认键。
2.auto/man键功能：
2.1在正常状态时，用于自动控制与手动控制的切换。
手动控制时下显示窗显示输出输出百分比值。如 H 50,H表示手动控制，50表示输出百分比值为50%。
2.2按住3秒放开，用于进入或退出程序设定状态。
2.3在设定状态时，按一下使闪烁数位左移一位。
3.▲(up)键功能：
3.1在参数设定状态下，增大选定位的值。

3.2在手动状态下，加大输出值。

3.3在程序设定状态下，没有闪烁数位时用于选择下一个设定参数，有闪烁数位时用于增大该位数值。

3.4用于 "Hold"（暂停）状态的切换。

4.▼(down)键功能：

4.1在参数设定状态下，减小选定位的值。

4.2在手动状态下，减小输出值。

4.3在程序设定状态下，没有闪烁数位时用于选择上一个设定参数，有闪烁数位时用于减小该位数值。

4.4用于 "stop"（停止)状态的切换。

5.上显示窗：

5.1在正常状态下，显示测量值。

5.2在设定状态下，显示被设定参数的符号。

6.下显示窗：

6.1在正常状态下，显示运行时间或给定值，也可运行时间与给定值交替显示，还可以有其它的显示方式，具体由参数Ldis的值决定。

6.2在设定状态下，显示被设定参数的设定值。

7.OUT:

主输出指示灯

8.AUX1:

辅助输出1指示灯．

9.AUX2:

辅助输出2指示灯．

10.AUX3:

辅助输出3指示灯．

11.输出光柱（20段）

表示输出百分比，20段光柱都亮时表示100％输出。
二、仪表的几种状态说明：

1.正常显示状态：上显示窗显示测量温度；下显示窗可显示设定温度，也可以交替显示运行时间与给定值，还可以有其它的显示状态，由参数“LdiS”的设定值决定。

2.参数设定状态：正常显示状态下，按PAR键3秒放开，进入参数设定状态。上显示窗显示参数符号，下显示窗显示该参数设定值。

3.程序设定状态：正常显示状态下，上显示窗显示程序参数符号（H表示时间，单位分钟；t 表示时间，单位℃），下显示窗显示该参数设定值。

4 .起始段、起始时间设定状态：正常显示状态下，按PAR键立即放开，进入起始时间设定状态。上显示窗显示参数ti或t0符号（ti表示程序的起始段，t0表示程序的起始时间），下显示窗显示该参数当前值。

5.手动控制状态：上显示窗显示测量温度;下显示窗显示“H”,“H”后面的数字表示输出百分比值，如“H 12”就表示输出百分比值为12%。

6.暂停状态：仪表上显示窗显示测量温度，下显示窗显示Hold。

打开电源，仪表上电时处于暂停状态。仪表上显示窗显示测量温度，下显示窗显示Hold。按▲键，仪表暂停状态解除。
正常显示状态下，按▲键，则仪表切换到暂停状态，程序暂停运行，保持暂停状态之前的输出状态。再按▲键，仪表暂停状态解除，继续运行程序。
7.停止状态：上显示窗显示测量温度，下显示窗显示“stop”。

程序运行过程中或在暂停状态下按▼(down)键，则仪表切换到停止状态。停止状态下，程序停止运行，没有输出。这时按一下▲键，仪表就切换到暂停状态；再按一下▲键，解除暂停状态，继续运行程序。
8.故障状态：：上显示窗显示“YES”，下显示窗显示“ERR”。
9.自整定状态：上显示窗显示测量温度，下显示窗显示“tunE”。 
三、参数表和参数设定：
1.参数Loc: 表示意义为参数锁；有两种设定状态即ON和OFF。ON表示允许修改参数，OFF表示禁止修改参数。（需要修改程序参数时，也必须将参数Loc设定为ON。）用户可以改动。

2.HAo:表示意义为上限报警。有两种设定状态即ON和OFF。ON表示允许上限报警，OFF表示禁止上限报警。用户可以改动。

3.LAo: 表示意义为下限报警；有两种设定状态即ON和OFF。ON表示允许下限报警，OFF表示禁止下限报警。出厂时一般设为OFF。这个参数一般不用。

4.dAo: 表示意义为正偏差报警。有两种设定状态即ON和OFF。 ON表示允许正偏差报警，OFF表示禁止正偏差报警。出厂时一般设为OFF。这个参数一般也不用。

5.cP:表示意义为冷端补偿；有两种设定状态即ON和OFF。ON表示冷端自动补偿，OFF表示无冷端补偿。出厂时设为ON，禁止修改。

6.Poin:表示意义为小数点位置。小数点位置可设定为个位和十位。设定为十位即可显示一位小数，当测量值超过999.9时自动取消小数点。设定时可按▲键选择修改。出厂时设定为个位。用户可以修改。

7.cooL:表示意义为正反作用。有两种设定状态即ON和OFF 。ON表示正作用即制冷，OFF表示反作用即加热。出厂时设为OFF，禁止修改。

8.P1：与下面的P2、rt都是控制参数。温度控制效果不好时通过调整P1、P2、rt的值可以达到理想的控制效果。用户可以修改。修改方法将在后面相关部分介绍。

9.P2

10.rt

11. HiAL：表示意义为上限报警值。在参数HAo设定为ON时才有效。一般设定为比工作温度高50℃--100℃，或者比额定温度低50℃--100℃。用户可以修改。

12.LoAL: 表示意义为下限报警值。在参数LAo设定为ON时才有效，在参数LAo设定为OFF时无效。一般不同此参数，可设为0。

13.DAL: 表示意义为正偏差报警值。在参数dAo设定为ON时才有效，在参数DAo设定为OFF时无效。一般不同此参数，可设为0。

14.oSEt:表示意义为仪表显示值的修正。如果仪表显示温度比实际温度高5℃ ，就把该参数设为-5来修正仪表显示值；反之如果仪表显示温度比实际温度低5℃ ，就把该参数设为5来修正仪表显示值。仪表显示温度与实际温度相符时，就把该参数设为0。

15.LoL:表示意义为线性输入量程下限。对28系列产品来说无意义，出厂时一般设为0，用户无需改动。

16.HiL：表示意义为线性输入量程上限。对28系列产品来说无意义，出厂时一般设为0，用户无需改动。

17.Hy:表示意义为回差。在参数CtrL设为ON.oF即位式控制时有效。一般设为0.5。自整定时必须设为0.5。

18.tc:表示意义为控制周期。可设为1。自整定时必须设为0。用户可以改动。

19.Sn:表示意义为输入类型。必须与传感器类型相匹配。

SGM2853HA短期最高温度为1300℃，长期使用温度1250℃，使用的传感器类型为S型单铂铑传感器，控制参数Sn必须设为1。绝对禁止设定为其它值。否则有可能温度失控，烧坏炉子。出厂时根据产品型号这一参数已经设定好，用户禁止修改。由于此处操作失误引起的质量问题，不在厂家保修范围之内。

20.FiL:表示意义为输入滤波系数。可设为0-100。出厂时已设定好，用户无需改动。

21.OPL：表示意义为电流输出下限。对28系列产品来说无意义，出厂时一般设为0，用户无需改动。

22.OPH：表示意义为电流输出上限。对28系列产品来说无意义，出厂时一般设为0，用户无需改动。

23.CtrL:表示意义为控制方式。可设定为四种方式：第一种方式是位式控制，仪表显示“oN.oF”；第二种方式是模糊PID控制，仪表显示“bPid”（一般选用这种控制方式)；第三种方式是自整定控制方式，且自整定后自动转到模糊PID控制，仪表显示“tunE”(当控制效果不理想时可选用这种控制方式重新整定参数P1、P2、rt，整定后参数P1、P2、rt数值会自动改变）；第四种方式是手动控制方式，仪表显示“MAnu”（手动控制没有必要在这里设置，可以通过仪表auto/man键实现，后面会有相关操作说明）。出厂时CtrL参数设定为“bPid”，即模糊PID控制，如果不需要自整定，无需改动。

24.oP:表示意义为输出方式。28系列产品出厂时设定为“SSr”。用户禁止修改。

25.LdiS: 表示意义为下显示窗显示状态。可设定为0、1、2、3。0表示显示已运行的时间，1表示显示给定值，2表示交替显示运行时间与给定值，3表示交替显示运行时间与偏差值。出厂时设定值为2。

26.dLP:表示意义为超调抑制参数。出厂时已设定好，用户无需改动。 

27.Addr:表示意义为本机通讯地址。设定范围0--127。仪表上装有相应通讯模块，与外部设备通讯时用。不连接通讯设备时，该参数无用。出厂时设为0。用户无需改动。

28.bAud:表示意义为通讯波特率。仪表上装有相应通讯模块，与外部设备通讯时用。不连接通讯设备时，该参数无用。出厂时设为9600。用户无需改动。

四、仪表功能说明：

1、自动控制功能:A型为可编程序10段，自动控制运行程序，实现自动升温和恒温，超温报警；不带A的型号不可编程，可以设定工作温度，直接升温到设定值，也有超温报警功能。

2、手动控制功能。后面有相关介绍。

3、暂停功能。在暂停状态下，仪表保持暂停状态之前的输出状态。

4、自整定功能：当控制效果不理想时可选用这种控制方式重新整定参数P1、P2、rt，整定后参数P1、P2、rt数值会自动改变。

第三章  操作方法

1、 控制参数的设定
（一）参数设定方法
按PAR键3秒放开，进入控制参数设定状态。首先上显示窗显示第一个参数Loc,下显示窗显示该参数当前值，按PAR键立即放开就显示下一个参数。

说明书中注明用户可以改动的参数才允许修改。

对于有选择项的参数，Loc,HAo,CtrL,Ldis修改时，可按▲或▼键选择；对于需要输入数值的参数，P1,P2,rt,HiAl,OSET修改时，按auto/man键可移动闪烁数位，按▲或▼键可增加或减小所在位数值。

 一个参数修改后，按PAR键立即放开，就保存新设定值并显示下一个参数。

 最后，按PAR键3秒放开，就退出参数设定状态。
（二）参数设定步骤
1.正常显示状态下，按PAR键3秒放开，进入参数设定状态。首先上显示窗显示Loc,按▲或▼键将参数Loc设定为ON(表示允许修改参数)。
2.按PAR键立即放开就保存新设定值并显示下一个参数HAo。按▲或▼键将参数HAo设定为ON(表示允许上限报警)。如果报警器老是响嫌声音聒噪，可先将HAo设定为oFF。

3.按PAR键立即放开，上显示窗显示LAo。按▲或▼键将参数LAo设定为oFF（表示禁止下限报警）。
4.按PAR键立即放开，上显示窗显示dAo。按▲或▼键将参数dAo设定为oFF（表示禁止正偏差报警）。

5.按PAR键立即放开，上显示窗显示cP。按▲或▼键将参数cP设定为oN（表示冷端自动补偿）。

6.按PAR键立即放开，上显示窗显示Poin。按▲键将参数Poin小数点设定为个位。

7. 按PAR键立即放开，上显示窗显示LdiS。按▲或▼键将参数LdiS设定为S(表示
下显示窗显示设定温度值）。

7. 按PAR键立即放开，上显示窗显示cooL。按▲或▼键将参数cooL设为oFF（表示反作用即加热）。

8.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数P1,记下参数P1的值。
9.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数P2,记下参数P2的值。

10.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数rt,记下参数rt的值。

11.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数HiAL，将参数HiAL设定为需要报警值。SGM2853A可设为1300 （按auto/man键可移动闪烁数位位置，按▲或▼键可改变所在位数值。）记录下所设上限报警值。
12.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数LoAL。表示下限报警值。因为参数LAo设定为oFF，则该参数不论设定什么数值，都无意义。

13.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数dAL。表示正偏差报警值。因为参数dAo设定为oFF，则该参数不论设定什么数值，都无意义。

14.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数oSEt。如果不需要校正温度，设为0.0即可。方法：按auto/man键可移动闪烁数位，按▲或▼键可增加或减小闪烁位数值。

15.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数LoL。该参数对本型号产品无意义。设定值不需修改。

16.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数HiL。该参数对本型号产品无意义。设定值不需修改。

17.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数Hy。将参数Hy设为0.5。方法：按auto/man键可移动闪烁数位，按▲或▼键可增加或减小闪烁位数值。

18.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数tc。将参数tc设为1。方法：按auto/man键可移动闪烁数位，按▲或▼键可增加或减小闪烁位数值。

19.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数Sn。SGM2853A参数Sn必须设为1。

20.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数FiL。不需修改。

21.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数OPL。不需修改。

22.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数OPH。不需修改。

23.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数CtrL。按▲或▼键将参数CtrL设为bPid。
24.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数oP。按▲或▼键将参数oP设为SSr。

25.按PAR键立即放开，上显示窗显示LdiS。按▲或▼键将参数LdiS设定为2(表示下显示窗交替显示程序段运行的时间和对应的设定温度值）。

26.按PAR键立即放开，上显示窗显示dLP。一般不需修改。
27.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数Addr。不需修改。

28.按PAR键立即放开，上显示窗显示参数bAud。不需修改。

按PAR键3秒放开，就退出参数设定状态。
二、程序的设定：

   按auto/man键3秒放开，进入程序设定状态。上显示窗显示H0，下显示窗数值必须设为-1。按▲键立即放开，上显示窗显示t0，下显示窗数值必须设为0。以后按一下▲键就显示下一个程序参数（H表示时间，t表示温度），按一下▼键就显示上一个程序参数。

    按PAR键立即放开，下显示窗出现闪烁数位。按auto/man键可移动闪烁数位，按▲或▼键可增加或减小所在位数值（0继续减小就变成负号即符号“–”。）

    设定后，必须按一下PAR键确认，则新设定值被保存，下显示窗的显示值停止闪烁。

 按一下▲键继续设定。

退出程序设定状态时，必须在下显示窗不闪烁时按auto/man键3秒放开，返回正常状态。如果按auto/man键3秒放开后，仪表上显示窗显示测量温度，下显示窗显示有“H”符号，且“H”后面有数字，表示手动控制状态，此时再按一下auto/man键就返回正常状态。
说明：
程序的第0段，参数H0必须设为-1,t0必须设为0。

程序的第1段，一般参数H1可设为5至10,t1设为100，是为了保护炉膛和加热元件。
程序的第2段及以后的程序段参数根据工艺要求和设备的升温性能决定。在工作温度之前多设一个程序段有助于提高温度控制效果。
工作温度后的程序段时间和温度均应设为0，程序运行到这里会自动降温，使用起来比较安全。
三、起始段和起始时间的设定：

    正常显示状态下（上显示窗显示测量值，下显示窗显示设定值），按PAR键立即放开，进入起始时间设定状态。上显示窗显示参数ti符号（表示程序的起始段），下显示窗出现闪烁数位，显示该参数当前值。按▲或▼键可增加或减小所在位数值，设定程序从第几段执行。

注意参数ti在仪表上显示时，字母“i”上的小点显示不出来，看上去像是数字“1”但是要短一点，即参数“ti”看上去像是参数“t1”。

按PAR键立即放开，就保存新设定值并显示下一个当前起始时间参数t0（表示程序从第ti段的第几分钟执行），个位闪烁。按一下auto/man键可将闪烁数位左移一位，按▲或▼键可增加或减小所在位数值，将参数t0设定为需要值。

设定后按PAR键立即放开，就退出起始段和起始时间设定状态。

    一般在工作过程中有加热炉温时设，设定起始段的温度                     应跟当前测量温度比较接近为好。

    例：仪表内程序参数设定情况如下

H0=-1,t0=0;H1=10,t1=100;H2=15,t2=400;H3=60,t3=400;H4=40,t4=800;H5=60,
t5=800;H6=0,t6=0;H7=0,t7=0;H8=0,t8=0;H9=0,t9=0.

程序运行一段时间后，仪表上显示窗显示的测量温度是800℃，下显示窗交替显示数字30和800。表示在800℃恒温的第30分钟。这时如果突然断电或关掉电源或关掉温度控制仪表，过一会儿再打开设备，温度有可能下降。但是程序还是要从断电之前的地方继续运行。这时候就要设定起始段和起始时间这两个参数。

比如说现在温度降到500℃，500℃应该是处于程序的第4段。程序的第4段表示40分钟时间内从400℃升到800℃。可以用下面公式算出500℃是这一段的第几分钟，即：该段总时间×（此时实际温度-该段起始温度）/（该段终止温度-该段起始温度）。

这里可套用：40×（500-400）/（800-400）=10

就算出：500℃应该是处于程序的第4段的第10分钟。

将起始段参数ti改为4，起始时间参数t0改为10即可。
四、手动控制：
正常显示状态下，按auto/man键立即放开，进入手动控制状态。上显示窗显示测量温度;下显示窗显示“H”,“H”后面的数字表示输出百分比值，如“H 12”就表示输出百分比值为12%。按▲键可增大输出百分比值，按▼键则减小输出百分比值。  按auto/man键立即放开，就退出手动控制状态，转到自动控制状态。
升温时温度在200℃之前，手动控制输出百分比值一定要小一点，可设为为20%到30%；温度在200℃之后，输出百分比值可设为70%到80%；接近工作温度时输出也要小一点，输出百分比值可设为25%以下，最好退出手动控制转到自动控制。
一般情况下不要用手动控制功能，操作不慎会造成不安全加热，且无法保证控温精度。
五、自整定。有两种情况用到自整定功能：一是不慎把控制参数P1,P2,rt弄乱或者弄丢，温度控制效果不好；二是工作温度变化，原来的控制参数不适合，温度控制效果不好。

操作步骤如下：

1.设定程序，并把工作温度设定一个恒温段，把温度升到工作温度附近。

2.将控制参数Hy（表示回差）设为0.5，把参数tc设为0。

3.将参数CtrL设为TunE。

4.退出参数设定状态后，仪表自整定功能启动。上显示窗显示测量温度，下显示窗显示“tunE”。
5.自整定后控制参数P1,P2,rt将自动调整，但不一定是最佳参数。控制效果如果还不理想，则还需修改调整。

六、烘炉。

1.如果15至30天没有使用炉子，再次使用时烘炉程序可这样设：

H0=-1,t0=0;H1=20,t1=200;H2=120,t2=200;H3=20,t3=400;H4=120,t4=400;H5=20,t5=600;H6=120,t6=600;H7=20,t7=800;H8=120,t8=800;H9=0,t9=0.

2.如果30天以上没有使用炉子，气候又比较潮湿，再次使用时需要烘炉3天，程序可这样设：

第一天：H0=-1,t0=0;H1=10,t1=100;H2=20,t2=200;H3=120,t3=200;H4=30,t4=400;H5=120,t5=400;H6=30,t6=600;H7=120,t7=600;H8=0,t8=0;H9=0,t9=0.

第二天：H0=-1,t0=0;H1=10,t1=100;H2=60,t2=700;H3=180,t3=700;H4=0,t4=0;H5=0,t5=0;H6=0,t6=0;H7=0,t7=0;H8=0,t8=0;H9=0,t9=0

第三天：H0=-1,t0=0;H1=10,t1=100;H2=60,t2=800;H3=180,t3=800;H4=0,t4=0;H5=0,t5=0;H6=0,t6=0;H7=0,t7=0;H8=0,t8=0;H9=0,t9=0

4.3需要注意的问题：从升温开始到测量温度在400℃以下，这个时间区间内，每加热10分钟后将炉门打开一小缝，便于水蒸气逸出；2分钟后关闭炉门，继续加热10分钟后再打开一小缝。

第四章  操作步骤

一、接线。
1.1将传感器线接好。确保传感器正负极接对（一定不能接反）。
1.2将设备电源线接好。
二、打开电源和温控仪表开关。

1.先打开设备外接电源开关。

2.再打开温度控制仪表开关。绿色电源指示灯和温度控制仪表下面红色指示灯会亮。
上电时仪表处于暂停状态。仪表上显示窗显示测量温度，下显示窗显示Hold。如果此时输出光柱亮，表示现在有输出，若此时不需加热，可按▼键将仪表切换到停止“stop”状态。
三、把控制参数(P1,P2,rt)记录下来，并根据工作温度需要设定上限报警值。(上限报警值一般设定为比工作温度高50℃--100℃，或比额定温度低50℃--100℃。)操作方法如下：
1.按PAR键3秒放开，进入参数设定状态。首先上显示窗显示Loc,按▲或▼键将参数Loc设定为ON(表示允许修改参数)。
2.按PAR键立即放开就保存新设定值并显示下一个参数HAo。按▲或▼键将参数HAo设定为ON(表示允许上限报警)。

3.按PAR键立即放开几次，直到显示参数P1,记下参数P1的值。
4.按PAR键立即放开显示参数P2,记下参数P2的值。

5.按PAR键立即放开显示参数rt,记下参数rt的值。

6.按PAR键立即放开显示参数HiAL，将参数HiAL设定为需要报警值。（按auto/man键可移动闪烁数位位置，按▲或▼键可改变所在位数值。）

7.记录下所设上限报警值。

8.按PAR键3秒放开，退出参数设定状态。

注：如果这几个参数已经设定好，这一步可以省略。

四、设定程序参数。

可设10个程序段，从第0段到第9段。H表示时间，单位分钟；t表示温度，单位℃。

例：工作温度在1150℃，工作时间30分钟。参考程序参数：

H0=-1,t0=0;H1=8,t1=100;H2=40,t2=1100;H3=5,t3=1150;H4=30,t4=1150;H5=0,t5=0;H6=0,t6=0;H7=0,t7=0;H8=0,t8=0;H9=0,t9=0.

说明：程序的第0段，参数H0必须设为-1,t0必须设为0。

程序的第1段，参数H1设为8,t0设为100，是为了保护炉膛和加热元件。
程序的第2段，参数H2设为40,t3设为1100，表示40分钟使温度从100℃升到1100℃
程序的第3段，参数H3设为5,t3设为1150，设个程序段5分钟使温度从1100℃升到1150℃，是为了提高温度控制的稳定性和控制精度。

程序的第4段，参数H4设为30,t4设为1150，表示在1150℃处恒温30分钟。

程序的第5段及以后的程序段（即工作温度后的程序段），时间和温度均应设为0，程序运行到这里会自动降温，使用起来比较安全。

程序设定操作步骤：（以上面例子做一说明如下）

 1 .按auto/man键3秒放开，进入程序设定状态。上显示窗显示H0，下显示窗数值必须设为-1。如果不是-1，则需要这样操作。

第一步：先按PAR键立即放开，出现闪烁数位。

第二步：按auto/man键可移动光标，将光标移动到右数第一位。按▲或▼键可增加或减小所在位数值，将右数第一位值设为1。

第三步：按auto/man键移动光标，将光标移动到左数第一位。按▲或▼键增加或减小所在位数值（0继续减小就变成负号即符号“–”），将右数第一位值设为负号即符号“–”。

第四步：同理将其它位（即左数第二位和左数第三位）数值均设为0。

第五步：按PAR键立即放开，就保存设定值，光标停止闪烁。此时完成H0=-1的设定。

2.按▲键立即放开，上显示窗显示下一个程序参数t0 ，下显示窗数值必须设为0。

如果下显示窗显示值不是0，则需要这样操作。

第一步：按PAR键立即放开，下显示窗出现闪烁数位。

第二步：按auto/man键可移动闪烁数位，按▼键可减小所在位数值，将下显示窗各位均设为0。

    第三步：按一下PAR键确认，则新设定值被保存，显示窗的显示值停止闪烁。此时完成t0=0的设定。

  3. 按一下▲键立即放开，上显示窗显示下一个程序参数H1（表示程序第1段的时间，单位分钟），将该参数设为8。

     步骤：第一步按PAR键立即放开，下显示窗出现闪烁数位。第二步按auto/man键可移动闪烁数位，按▲或▼键增加或减小所在位数值，将右数第一位设为8，其它位均设为0。第三步按一下PAR键确认，则新设定值被保存，显示窗的显示值停止闪烁。此时完成H1=8的设定。

4.按一下▲键立即放开，上显示窗显示下一个程序参数t1（表示程序第1段的设定温度，单位℃），将该参数设为100。

     步骤：第一步按PAR键立即放开，下显示窗出现闪烁数位。第二步按auto/man键可移动闪烁数位，按▲或▼键增加或减小所在位数值，将右数第一位设为0，右数第二位设为0，右数第三位即左数第二位设为1，左数第一位设为0。第三步按一下PAR键确认，则新设定值被保存，显示窗的显示值停止闪烁。此时完成 t1=100的设定。

5.按一下▲键立即放开，上显示窗显示下一个程序参数H2（表示程序第2段的时间），将该参数设为40。方法步骤同上，只是设定值不同。

6.按一下▲键立即放开，上显示窗显示下一个程序参数t2（表示程序第2段的温度），将该参数设为1100。方法步骤同上，只是设定值不同。

7.同理设定第三段的程序参数H3=5,t3=1150。

8.同理设定第三段的程序参数H4=30,t4=1150。

9.将工作温度后的程序段（第四段至第九段）的参数均设为0。即设定H5、t5、H6、t6、H7、t7、H8、t8、H9 、t9均为0。

10.检查确认程序输入正确，并记录下来。

方法：下显示窗如果闪烁，按一下PAR键确认，则新设定值被保存，下显示窗的显示值停止闪烁。

在下显示窗不闪烁时按▲键可查询下一个参数，按▼键可查询上一个参数。

10.退出程序设定状态。必须在下显示窗不闪烁时按auto/man键3秒放开，返回正常状态。如果按auto/man键3秒放开后，仪表上显示窗显示测量温度，下显示窗显示有“H”符号，且“H”后面有数字，表示手动控制状态，此时再按一下auto/man键就返回正常状态。

五、自动控制运行程序。如果仪表上显示窗显示测量温度，下显示窗显示“Hold”,表示程序处于暂停状态，这时按一下▲键则暂停状态解除，开始运行程序。

如果上显示窗显示测量温度，下显示窗显示"stop"，则程序处于停止状态。这时按一下▲键，仪表就切换到暂停状态；再按一下▲键，解除暂停状态，继续运行程序。

加热有输出时，红色加热指示灯会亮，同时20段输出百分比光柱会亮。一小段光柱表示的输出百分比为5%。

注意：程序运行到恒温段，如果温度波动大，冲温高，达不到工作要求的温度控制精度，则需要调整控制参数P1、P2、rt。此时可以进行自整定，自整定后如果还达不到控制精度要求，请打电话由我公司技术人员指导如何调整。

六、程序运行结束，光掉温度控制仪表开关之前，将起始段参数和起始时间参数都设为0。

七、关掉温度控制仪表开关。绿色电源指示灯和温度控制仪表下面红色指示灯熄灭。
八、关掉外接电源开关。
九、取出实验物品时，必须立即关闭炉门。
装  箱  单

1. 主机                       1台

2. 传感器                     1支(S型)
3.电源线（不带插头）          3米

4.说明书                      1份

5.合格证                      1份

6.保修卡                      1份

7.备用保险管                  2个

喜格马

    人工智能电阻炉

   产 品 合 格 证 书

                  产品型号            

                  检验员              

                  产品编号            

                检定日期  200  年  月  日

检定结果符合标准规定 准予出厂

洛阳市西格马仪器制造有限公司

地址：洛阳市高新技术开发区春城路15号
电话；0379-64368521
人工智能电阻炉保修卡

	用户单位
	
	联系地址
	

	产品名称
	
	产品型号
	

	经销单位
	
	发票号
	

	购买日期
	
	出厂日期
	

	联系人
	
	电  话
	

	接机日期
	故障及检修记录
	修复日期
	修理员

	年 月 日
	
	年 月 日
	

	年 月 日
	
	年 月 日
	

	年 月 日
	
	年 月 日
	

	年 月 日
	
	年 月 日
	


注意事项：

1.保修卡需盖本公司章方可有效。

2.在一年内用户按使用说明书规定操作出现质量问题免费保修。

（易损件除外。易损件包括：加热元件、传感器、石英管、炉膛、保险管。炉膛保修3个月。）

3.保修卡遗失不补，私自涂改无效。

4.出现维修事件时，用户应要求我公司维修人员填写检修记。

∑

















PAGE  
1

