用户手册
                       取样泵  CK60-BT00-300M  
[image: image1.png]



北京中西化玻仪器有限公司
北京中西化玻仪器有限公司

支 持 您 做 好 工 作！

感谢您选择，使用中西产品。

为了保证您的正常操作，请在使用前仔细阅读本手册，并注意保存好。

如果您在与蠕动泵相关的工作中，遇到问题或有其他合作要求，需要我们共同探讨的，请及时联系我们010-62965544，我们将迅速做出反应并积极与您配合。

敬告：
由于产品改进，您所得到的中西蠕动泵可能与本说明书介绍不完全一致，谨此致歉。

产品简介
我公司系列产品是可双向输送液（气）体的精密软管泵，它广泛应用于精密化工、生物物理、生物化学、制药、环保、食品等领域的科研与生产。它不仅可独立的完成液（气）体的输送，也可借助分配器实现灌装功能。还可与紫外分析仪、超滤设备等配套使用。同时，配有外控接口，为实现外部智能化控制提供了便利。其系统主要部件有：泵头、驱动器和弹性软管。
技术数据
1 通用技术资料
电源电压：220V±10% AC     频率：50HZ或60HZ

工作环境：温度0-45°C      相对湿度   <80%

执行标准：Q/LG01-1998
2.性能参数
驱动器技术指标: 
转速范围：0.1-300rpm.正反转可逆 
调速方式：前置薄膜按键连续调节 
速度分辨率：1rpm 
显示方式：前置3位LED数码转速显示 
外按接口：1、输入4～20mA或0～5V,0～10V,启/停控制 
　　　　　 2、输出4-20mA,供计算机监控。 
　　　　　 3、TTL电平启/停控制 
适用电源：AC220V(±10%),50/60HZ. 
工作环境：温度0～40℃，相对湿度<80% 
驱动器体积（L×W×H）：245×150×168(mm) 
驱动器重量：3kg 

CK60-BT00-300M(单通道)的特点:
混合式步进电机64细分驱动，运转平稳、准确、无振动、功耗低转速调节不但可手动操作，而且提供外控接口，进行自动控制整机出厂时，有两款多种型号泵头供用户选用，流量范围更大，最大可装配四通道微量泵头，配备单通道泵头时，可与中西灌装控制器配合，实现灌装功能。
系统组成：
驱动器　＋　适用泵头　＋　适用软管 ＋　参考流量范围(mL/min) 
CK60-BT00-300M     YZ1515　YZ1515X
313D 13# 14# 16# 25# 17# 18# 0.07～1140 

YZ2515X 15# 24# 0.34～870 
DG-4/6滚轮 1×1;2×1;2.4×0.8 单通道　0.06～45 
DG-4/10滚轮                单通道　0.06～33
3.操作说明
★泵头装卸：出厂前泵头已安装在驱动器上，用户在实际使用中，若需要更换新泵头，按以下方法正确操作：
· 松动连接泵头和驱动器的两条M4螺钉后，把泵头平行用力外拉，即可卸下。

· 将新泵头后面伸出的轴端偏舌正确插入驱动器黑橡胶连轴节的凹槽中，再用M4螺钉将泵头拧紧在驱动器上。
★装卡软管：逆时针搬动搬杆使压块上升，把软管居中放在滚轮上，而后顺时针搬回搬杆，使压块压紧软管，调节泵头两侧的管卡，以防止软管工作时窜动。
( 以上步骤完成并检查无误后，接通电源，打开前面板（或后面板）的电源开关，风扇转动，数码管或电源指示灯亮。

( 设置控制方式，若用户不需外部设备控制，应把控制选择开关拨向“手控”一方，否则，应先按驱动器后面板上外控插口旁的接线图接好外控线（附件DB-9插座也应正确连接），再与用户自行准备的外控装置连接好后，再将控制选择开关拨向“外控”一方。

( 设置流向，依实际情况拨动“左-停=右”开关，确定流向，“左”表示逆时针输出，“右”表示顺时针输出，“停”表示不输出。

( 设置转速，以便确定流量，调整1圈或10圈电位器（顺时针旋动为升速），对应的流量值确定后，将电位器的锁定杆顺时针旋动，即可将转速锁定。
5灌装操作

   用中西分配器（F-01型）进行灌装，应按如下操作：

   ( 将分配器的9针插头插入蠕动泵后面板的外控插口中，把对应的螺钉拧紧。

   ( 通过分配器控制面板的各种功能开关，设置灌装时间、间隔时间、手动或自动等。

   ( 设置控制方式：将蠕动泵驱动器前面板的“外控/手控”开关拨向手控。

   ( 其余均参考易装型或多管型蠕动泵的操作步骤。

6.产品保养及维护

※严格按泵头、驱动器性能参数范围工作

※易装型泵头是由聚砜塑料注射成型的，使用时切勿接触有机溶液。

※严禁液体溅入驱动器内部，前面满切忌油污。

※有薄膜按键的控制面板切勿溅上液体。

※应保持驱动器及泵头内外的情节，可用软布清洁水擦拭。

※使用外控时，必须按外控插口旁的接线图正确连接操作。

※直流电机驱动型，累计工作时间约一年后需要更换电机碳刷。
附录一 驱动器处控插口（DB-9）说明
	CK69
	[image: image2.jpg]0ee@6 @L®4-20mA
@2e® ®—@ @S5To0P




	2脚：本机与外控机的接地端

5脚：本机控制信号输入端

9脚：该脚与2脚连接时，停机；

4脚：中西分配器灌装时信号输入端。  




附录二 简单故障检查与排除

	序号
	现象
	检查
	排除
	备注

	1
	开机后，风扇不转，数码管或指示灯无显示
	是否停电
	
	

	
	
	电源插头是否脱落
	重新插好电源插头
	

	
	
	电源保险管是否松动或熔断
	重新安装或更换新保险管
	若再次熔断，请与本公司联系修理

	2
	开机后，风扇转动且数码管有正确显示（指示灯亮），但泵轮不转
	松果泵头上的压块是否挤压软管过紧
	适当松动泵头两侧的管卡
	

	3
	开机后，泵轮转动，但不能输送液（气）体
	检查软管是否未被压紧
	调整泵头两侧管卡；多管型则调整偏心棘轮
	

	
	
	检查软管是否破损
	更换新软管
	

	4
	工作时，软管随滚轮一起向一侧滑动
	检查是否无管卡
	在软管吸液（气）一侧加管卡
	适于DG型泵头

	
	
	检查软管在泵头两侧的管卡处是否未被卡紧
	调整泵头两侧管卡，卡紧软管
	适于YZ型泵头


