碳硫联测分析仪器的调试方法及具体操作步骤
同普碳硫联测分析仪器应用广泛，调试方便，操作简单，说明如下：

1、同普碳硫联测分析仪器开机前的准备： 
（1）分析箱及程控箱的三芯插座接市电（220VAC），其中地线端应接大地。 
（2）程控箱上的二芯插头座与电弧炉上的二芯插座相接，用于控制电弧炉自动引弧（用管式炉时不用连接）。 
（3）程控箱上的“分析箱”二十五芯插头座与分析箱二十五芯插头座相连，用于分析程序的控制。 
（1）    程控箱上的“C”、“S”十五芯插头座分别与分析箱“C”、“S”十五芯插头座相连。 
（2）    程控箱上的“打印机”二十芯插头座与打印机相连，用于测量结果的打印输出。 
（3）    保险丝管座中均用5×18，1A保险丝管 
2、碳硫联测分析仪器的通电操作： 
（1）打开电脑碳硫分析仪器的电源开关，电源指示灯亮。 
（2）立即按一下“复位”按钮（最好持续2秒钟左右）使电路处于初始状态（各电磁阀全部断电状态。 
3、碳硫联测分析仪的对零操作： 
按住“对零”按钮，直至量气筒溶液高度不再变化时，液面应与零刻度线平。否则应增减溶液后再对零，然后调C（碳）调零旋钮，使C读数为零。 
4、碳硫联合测定仪的准备操作： 
按一下“准备”按钮，使量气和滴定管注满液体，滴定管中液面应与滴定管零刻度线平，调整S 
（硫）调零旋钮，使S读数为零。 
5、碳硫联测仪的分析操作： 
（1）待做好测试的一切准备后（如电弧炉已放好一定的试样），调整硫吸收杯终点颜色，调整方法“四、8条”。 
（2）按一下“分析”按钮，电弧炉引弧燃烧，（此时应集中精力手动滴定硫），一定的时间后，截取燃气（量气筒液体下降，直至零位），待量气筒内气体状态稳定后自动转入吸收二氧化碳状态（量气筒液体上升，贮气瓶液体也上升，吸收灯亮，液体达量气筒顶后，再自动返回），等待一定时间后，关闭各阀门，吸收灯灭，可立即读取碳硫含量。 
南京同普分析仪器制造有限公司 技术部发布，更多资料请参考：

http://www.njtpu.com 
