GB /T 5799—1987

GB /T 7599—1987


UDC 621.892.098


运行中变压器油水分含量
测定法（库仑法）
本方法适用于测定运行中变压器油水分含量。
其原理系基于有水时，碘被二氧化硫还原，在吡啶和甲醇存在情况下，生成氢碘酸吡啶和甲基硫酸氢吡啶。反应式如下：
H2O+I2+SO2+3C5H5N→2C5H5N.HI+C5H5N.SO3
C5H5N.SO3+CH3OH→C5H5N.HSO4CH3
在电解过程中，电极反应如下：

阳极：2I--2e→I2
阴极：I2+2e→2I-
      2H++2e→H2↑
产生的碘又与试油中的水分反应生成氢碘酸，直至全部水分反应完毕为止，反应终点用一对铂电极所组成的检测单元指示。在整个过程中，二氧化硫有所消耗，其消耗量与水的克分子数相等。
依据法拉第电解定律，电解1mol碘，需要2倍的96 493C电量，即电解1mmol/L水需要电量为96 493cC。样品中的水分含量按式1计算：

[image: image1.wmf]722

.

10

18

722

.

10

18

10

10

10

3

6

6

-

-

-

´

=

´

=

´

Q

Q

W


式中：
Q——电解电量，mC；

W——样品中水分含量，μg；

18——水的分子量。

1  仪器
1.1  微库仑分析仪：系统原理见图1。
1.2  注射器：0.5，50μl；1,2,5,2.5,50ml。

1.3  分液漏斗：250ml。

1.4  抽滤瓶：250ml。
1.5  洗气瓶：250ml～300mL。

1.6  保温瓶：大口矮型。
2 试剂

2.1无水乙醇：分析纯。
2.2 吡啶：分析纯。

2.3 碘；分析纯。
2.4  三氯甲烷（氯仿）：分析纯。

2.5  四氯化碳：分析纯。

2.6  乙二醇；分析纯。

2.7  高真空硅脂。

2.8  变色硅胶。

2.9  二氧化硫：用钢瓶装或用亚硫酸氢钠和硫酸反应生成二氧化硫，使用前均需进行干燥脱水。
     二氧化硫制备系统见图2。
































3  准备工作
3.1 卡尔费休试剂的配制。

3.1.1  量取140ml吡啶注入250ml干燥的洗气瓶内，洗气瓶的进出口用乳胶管或塑料管连接，并用夹子夹紧，玻璃磨口接头处涂少许润滑脂。
3.1.2  称量装有吡啶的洗气瓶，并记录其重量。
3.1.3  将装有吡啶的洗气瓶放入装有碎冰和食盐的保温瓶内，将洗气瓶进气口与二氧化硫发生器出口的缓冲瓶相联；出口管与一个装有10%氢氧化钠的吸收瓶相联，整个装置应放在通风橱里。

3.1.4  打开洗气瓶进口管的夹子，缓慢地通入二氧化硫使之在吡啶中鼓泡，大约30min，直至洗气瓶增重30±1g为止，此溶液为吡啶——二氧化硫溶液。
3.1.5  关闭进气管口的夹子和二氧化硫发生器的截门，最后关闭出气管的夹子，取下洗气瓶。
3.1.6  在500mL干燥的棕色瓶中加入157mL无水甲醇和15.1g碘，充分摇动使其完全溶解。此溶液即为甲醇——碘溶液。
3.2  电解液的配制
3.2.1  阳极液（按体积分数计）
四氯化碳26%，甲醇——碘溶液35%，吡啶——二氧化硫溶液13%，乙二醇26%注入干燥的棕色瓶内，充分混合摇匀。封好瓶口，标明配制日期，放入干燥器内，稳定24h后使用。
3.2.2  阴极液（按体积分数计）
将三氯甲烷34%，四氯化碳3%，甲醇——碘溶液22%，吡啶——二氧化硫溶液21%，乙二醇20%注入干燥的棕色瓶内，充分混合摇匀。封好瓶口，标明配制日期，放入干燥器内，稳定24h后使用。
3.3  电解池的安装
3.3.1  将预先清洗、干燥的电解池阳极室放入搅拌子，并加入70mL阳极电解液；在阴极室内加入2mL阴极电解液，其液面与阳极室溶液在同一水平面或稍微低些。
3.3.2  安放电池时，要注意电极方向与电解液的搅拌方向成切线。
3.3.3  干燥管内装入变色硅胶，然后盖好所有的塞子，并在玻璃磨口处涂上高真空硅脂。
4  试验步骤
4.1  按仪器说明书连接仪器电源线，调试仪器。
4.2  将电极引线接到库仑分析仪指定位置。开动电磁搅拌器，开始电解所存在的残余水分。若电解液过碘，注入适量含水甲醇或纯水，此时电解液颜色逐渐变浅，最后呈黄色进行电解。
4.3  当电解液达到终点，选择合适的延迟时间（一般放在50s挡），按下启动钮，用0.5μL注射器量取0.1μL蒸馏水或除盐水（或用已知含水量的标样），通过电解池上部的进样口注入电解池，进行效正。仪器显示毫库数与理论值的相对误差不应超过±5%，超出此范围，应调整电流补偿器。当连续三次进0.1μL水均达要求值，才能认为仪器调整完毕。
4.4  仪器调整平衡后，用注射器取试油，再排掉，冲洗三次最后准确量取1mL试油（若试油含水量低，可以增加进油量）。
4.5  按启动钮，试油通过电解池上部的进样口注入电解池。此时，自动电解至终点，记下显示数字。同一试验至少重复操作二次以上，取平均值。
5 计算

   油中水分含量按下式计算：


[image: image2.wmf]10722

10

3

´

´

=

V

Q

X

r


式中：

X — 水分含量，μg/g；

Q —试油消耗电量，mC；

ρ — 试油的视密度，g/mL；

V — 试由的体积，mL；

10722 — 换算常数，mC/g。
6  精确度

6.1  两次平行测定结果的差值不得超过下列的允许值： 

	样品含水范围，ppm
	允许差值ppm

	10以下
	2.9

	10～15
	3.1

	16～20
	3.3

	21～25
	3.5

	26～30
	3.8

	31～40
	4.2


6.2  取两次平均试验结果的算术平均值为测定值。
















图2  二氧化硫制备系统见方框图





氢氧化钠





吡啶





冰和盐





硫酸





台   秤





亚硫酸氢钠





SY-2型微库仑仪分析系统原理方框图





-





+





电解





测量





搅   拌  器





计数寄存显示





-





+





0～50mA





0～10mA





0～5mA





0～30mA





0～10mA





回零信号





给定





测量2





测量1





测量





 








中华人民共和国国家标准





GB





GB /T 7600—1987


IDTIEC  770:1984





运行中变压器油水分含量


测定法（库仑法）


� 

















1987-03-26发布





1988-01-01实施





国家标准局 发布





给定





面板操作盘





时间


单元





控制器





2000





电流频率变换


偿电路





零点补


偿电路





电解电流


变换电路





放大器





反馈








10
1

_1275743068.unknown

_1275817693.unknown

