氢气发生器CYH-500A 使用说明书 ！

n 前述
       首先,非常感谢您选用本厂生产的CYH—500AX型氢气发生器。此说明书是为实际操作者所编，为了您能够安全、正确使用本机，使用前请仔细阅读本说明书，并将本说明书妥善保管以备必要时参照查阅。

< 保证及责任范围
	保证内容及期限


                     从本厂发货给用户之日起：
1. 一年以内，如仪器因质量不良而发生损坏或不能正常工作时，本仪器厂将无偿为用户更换或免费修理。

   2．一年以内，如电解池因质量不良而发生损坏或不能正常工作时，本仪器厂将无偿为用户更换或免费修理。

   3. 3年以内，宽限电解控制电源模块，免费维护及更换。

	免责事项


            符合下例各条者，即使是在保修期内本仪器厂也免除责任。
   1．由天灾等造成的损坏。

   2．操作不当，或因未严格按规程操作所引起的故障。

   3．在恶劣环境下使用或保管不当造成的损坏。

   4．规定用途以外的使用、及超负荷使用所引起的故障。

   5．擅自拆改所引起的故障。

   6．其他明显超出本仪器厂责任范围内的故障。

< 附加说明
      在使用中如发现本说明有误、有遗漏及不明点， 或在书中发现其他不妥之处，请与本仪器厂联系。谢谢您的合作。

              安装使用发生器前请仔细阅读本说明书
拆箱安装时首先检查电源模块，确认电源模块插入到位无松动，
	 


	 


	 


操 作 时 的 注 意 事 项
	警 告
 


­­­­­­­­

           电源
◇  本机使用电源条件标在仪器后面的标牌上,  AC 100—250V 5A  50/60HZ
    仪器保管◇ 场地设置
◇  本机是室内机，请务必设置于室内。

◇  请将本机设置于通风好的室内。

◇  请将本机远离热源。

◇  避免在有可能发生盐份，有机溶液和腐蚀性气体的环境下使用。

◇  本机如需长途运输或搬运时，应将电解池中的电解液倒出。

◇  电解液外溢会腐蚀机壳损坏仪器。

	注 意
 


             ◇  请按说明书中标明的温度范围内启动本机。

◇  为防止触电，请使用有接地保护的电源。

◇  请勿堵塞本机的排气通风孔。

◇  请勿卸下机壳操作。

◇  拆卸机壳时，请拔下电源插头。

◇  插拔控制电源模块前，请关闭电源开关。

◇  本机请加注使用蒸馏水或去离子水。

◇  注意烟火，保持室内通风。

◇  与用气仪器的管路连接一定要牢固，謹防漏气。

	 


	 


	 


目     录
1、  仪器概述
1 - 1工作原理………………………………………………………………..............1
1 - 2仪器结构………………………………………………………………..............1
1– 3技术数据…………………………………………………………..................1
2、 开箱及设置
2 - 1备件检点……………………………………………………………................2
2 - 2设置场所……………………………………………………………................2
3、发生器各部位名称与功能
 3– 1发生器正面……………………………………………………………..............3
 3– 2发生器顶部……………………………………………………………..............4
 3– 3发生器后面……………………………………………………………............ .5
4、发生器启动与关机
4– 1启动前的准备………………………………………………………...............5
4– 2开机启动……………………………………………………………...............5
4– 3氢气的输出……………………………………………………...................6
       4– 4发生器停机...........................................................6
5、日常维护
5– 1补充蒸馏水…………………………………………………………….............6
5– 2更换硅胶(干燥剂)…………………………………………………….............7
5– 3电解池的清洗与更换电解液………………………………………….............7
5 - 4仪器压力值的调整……………………………………………………............7、8
6、一般故障的判断与处置……………………………………………………….....................9
7.注意事项................................................................10
1.仪器概述
        CYH-500AX 氢气发生器是一款全新设计的适用于全球的产品，AC100-250V的宽限
   电解控制电源，使应用无局限。发生器安装快捷、操作简单、维护更简便。
1—1工作原理
          CYH-500AX氢气发生器是通过对水的电解获得氢气的，主要由电解池、气路系统、电路系统组成。 电解池结构为独特的筒壮形式（专利产品），其供液、排氧与电解池融为一体。 此结构为CYH系列氢气发生器独有。它克服了传统氢气发生器由于结构限制所造成的供液、排氧不畅等种种弊端，使电解池得以长期、稳定地工作。

1—2仪器结构
          CYH系列氢气发生器的电解池外层为阴极，采用了筒状不锈钢板结构；内层为阳极，是不锈钢筒结构。阳极内筒筒壁上钻有20～30个圆孔，电解液可直接加入阳极筒内。无需任何连接管路。由于各圆孔均可进液、排氧，所以电解池内也不会出现电解液不足或排气不畅等现象。另外，电解液在电解池中起到冷却作用，使电解池的温度不会升至很高，从而延长了电解池的寿命。电解池氢气出口处装有［压力阀］其作用为：

1）       压力阀的开通压力大于电解液穿过膜向阴极渗透的压力，所以从根本上杜绝了过液现象的发生。

2）       开机后，电解池阴、阳两极间的电解液被电解，阳极产生的氧气放空；而阴极产生的氢气经压力阀、干燥器、压力表（指示出口压力）、压力调节器（设定、调节压力）、压力开关（过压保护），从氢气出口输出。

1—3技术数据
                                       表 一
	名       称
	高纯氢气发生器

	型    号
	CYH—500AX

	氢气纯度
	H2 99.999%UP

	制氢流量
	0～500 ml/min

	输出压力
	0～600Kpa(可调)  出厂设定400Kpa

	使用温度
	5～40℃

	电解池的储水量
	约1000ml

	水耗费量
	约10ml/h(使用量在200ml/min时)

	使用纯水
	蒸馏水或去离子水

	电源电压
	AC 100—250 V, 50/60HZ

	最大功率
	200VA

	出氢管口
	Ф3 或 1/8” 管


	1


	 


	 


2.开箱及设置
2—1备件检点
开箱后，查看仪器外表有无损伤，并按下列清单查点备件等。如发现有异常，请与本厂联系。

                            表二 （ 备件清单 ）

	№
	名    称
	规    格
	数    量

	1
	氢氧化钠(优级纯)
	100克
	1

	2
	保险管
	5A
	2

	3
	电源线
	1条
	1

	4
	密封垫
	Ø 40×2mm
	1

	5
	密封圈
	 Ø 29×2.65
	2

	6
	密封圈
	 Ø 9×1.9
	4

	7
	密封圈
	Ø 6×1.9
	8

	8
	连接螺母
	M8×1
	1

	9
	使用说明书
	册
	1


 2--­2设置场所
    注意：仪器请按下列设置条件置于室内。

     ●    干燥通风，严禁明火。

     ●    氢气是可燃性气体，万一有漏气，遇到明火后有发生火灾的可能。

     ●    温差在5~40℃范围内，避免阳光直射。

     ●    平稳，无震动的场地。

     ●    无金属，化学药品等粉尘发生的环境。

     ●    无腐蚀性，挥发性气体发生的环境。

	2


	 


	 


3．发生器各部位名称与功能
3—1发生器正面                      
	控制面板


	干燥管、液位


                控制面板
	 


	压力指示：Mpa


	流量指示: ml / min


	状态指示：红灯亮------电源接通
         绿灯亮------制氢工作
         黄灯亮------超压故障报警


	氢气输出/排空阀
 


                                                               详解在 4页
	3


	 


	 


	电源开关: I接通，O关闭


氢气输出/排空阀：阀杆的位置及功能指示
	 


               --- （阀杆向里推进）      氢气输出打开
	 


---- （阀杆向外拉出）      输出及排空全部关闭
	 


---- （阀杆拉出后，逆时针    旋转1周—2周 ）       氢气排空打开
                   （ 排空结束后阀杆只顺时针拧动2周，阀即关闭。）

 3—2 发生器顶部
	 


	控制电源模块：
1、  用手钩住把手向上拉出模块

2、  模块上标签粘贴面向前，钩住把手模块顺安装导向开口向下进入安装导槽，用力向下按插模块入底座。


	废气净化器：（插入到电解池上部）
1、  对电解排出的废气进行净化

2、  拔下净化器对池体进行加注电解液或补充蒸馏水。

3、  补水完成后净化器必须安装回原位。

4、  发生器运输前取下净化器，安装密封专用盖


	干燥器
1、干燥器整体逆时针拧动卸下。
2、干燥器盖逆时针拧下更换干燥剂。

3、更换干燥剂后，干燥器盖顺时针拧紧密封干燥器，注意密封垫洁净不污物。


	4


	y


	 


	 


3—3 发生器后部
	氢气输出口
1、使用￠3或1/8管路联接
2、密封螺母 M 8 X 1


	通风散热孔：禁止遮挡


	       电源接入插座
AC 100—250V 5A  50/60 HZ


4． 发生器启动与关机
4—1启动前的准备    首先先下按压电源模块，确认电源模块插入到位无松动，
1）取下仪器顶端电解池上端的运输专用密封盖，将备品中的100g（瓶装）氢氧化钾与500ml 左右蒸馏水（ 或去离子水）在一耐碱、耐温容器中搅拌均匀后再加入电解池中。

	注意：电解液是碱性溶液，有一定的腐蚀性，如不小心溅到衣服或皮肤上，请迅速用清水冲洗掉。


2） 观察仪器正面透明显示窗内的液位管，加液或加水时液位不能超过上限（H），也不能低于下限（L）。

     3）加液完毕后，将废气净化器安插到池体上口，要确认插到底部使净化器与池体之间得以密封， 避免废气未经净化从净化器外沿漏出。

     4）加入电解液30分钟后可进行开机启动。

4—2 开机启动
     1）启动前应检查仪器是否有异常情况，向下按压电源模块确认安装到位无松动，干燥器应顺时针拧紧，确认安装到位，电源开关置于O位置。

2） 将氢气输出/排空阀置于 关闭位置。

	5


     3）将电源开关置于 I位置接通电源，仪器为正常状态时电源指示灯（红色）、制氢指示灯（绿色）同时灯亮，流量指示器应指示在500ml/min左右。同时观察正面压力指示器，如在3—4分钟左右达到0.4Mpa且制氢指示灯（绿色）灭时，说明仪器密闭性完好。 

	 


	 


     4） 将氢气输出/排空阀置于 排空位置，释放掉干燥器内的压力，排放掉含有空气成分的不纯氢气。 

5） 再次将氢气输出/排空阀置于 关闭位置，将发生器内部系统升压到设定值。

6） 用Ø3或1/8”气路管与外部仪器连接 ，确保气路联接无漏气现象。

4—3  氢气的输出
     1） 将氢气输出/排空阀置于 输出位置，氢气输出到发生器外使用氢气的仪器 ，此时发生器内部的氢气压力显示值会降低，但随着发生器的连续制氢，会使连接外部仪器的气路内氢气压力逐渐升高。

     2）当外部仪器未使用氢气时，氢气压力达到设定值时，发生器自动停止制氢。

     3）如外接仪器使用氢气，则发生器的流量显示值近似于实际使用氢气量。

4—4 发生器停机
4—4—1 短期停机 ( 1个月内 )
	 


    1）关闭电源开关 

     2） 氢气输出/排空阀置于 关闭       位置，保持发生器内部氢气压力。

4—4—2长期停机不使用（1个月以上）
	 


     1） 关闭电源开关 

2） 氢气输出/排空阀置于 排空       位置，将氢气压力卸掉。

               3） 发生器盖上罩子以防灰尘。

               4） 若再次使用时请按照4—1及4—2项检验后再启动。

5．日常维护
5—1补充蒸馏水
1） 发生器使用过程中电解液会因电解而逐渐减少，当电解液下降至液位下限（L）时，   

应及时加以补充蒸馏水。

	注意：如仪器长期工作在电解液低于液位下限时，将影响仪器的正

常运转，甚至造成仪器损坏。


2） 补充用水应使用去离子水或蒸馏水。

	注意:如长期使用其他水将对仪器产生不利影响，并影响制氢质量。


3）

	6


 补充方法：取下废气净化器将蒸馏水慢慢注入到电解池，液位接近上限（H）即可。 

	1、电解质只加入一次，此后一年之内只需补充蒸馏水。
2、电解液连续使用一年后应更换一次。
]
 


	提 示
 


	 


	 


	电解液是碱性溶液，有一定的腐蚀性，如不小心溅到衣服或
皮肤上，请迅速用清水冲洗掉。


	注 意
 


5—2更换硅胶（干燥剂）
1） 更换时机： 发生器长期运转，管内的干燥剂（硅胶）会因吸收氢气中的水分而变为

红色，这时需要更换硅胶。（ 变色是由下而上进行的 ）

2） 更换方法：将干燥器筒整体逆时针拧下，再把干燥器的上盖逆时针拧下，更换干燥

剂，然后将上盖用力拧紧避免漏气，最后把干燥器管对正干燥器安装底座拧紧，并确认不漏气。

5—3电解池的清洗与更换电解液
1）将电解液全部排空，可用塑料管一端插入到电解池底部，另一端放置在较低位置，利用高度差将电解液全部抽出。

2）用蒸馏水加入电解池清洗，清洗2~3次即可。

3）按本说明书4—1的前两项操作，加入新电解液。

5—4仪器压力值的调整
（压力控制器组件）
	   


             1                                                  6

                      112
             2                                                  7
             3                                                  8
             4
             5
	7


	 


	 


表 三（压力控制器组件）
	№
	名       称
	说         明

	�
	 氢气过压保护接线柱
	 压力保护值高于设定的输出值0.05Mpa左右。

	‚
	 压力控制器主体
	 

	ƒ
	 气路连接头
	使用￠3气路管连接，加密封圈使用专用螺母拧紧

	„
	 压环紧固螺钉
	 通过压环锁紧压力调整环，共两只螺钉。

	…
	 控制器安装板
	 将控制器固定于发生器底板上。

	†
	 压力调整环
	 顺、逆时针转动调整环，调节氢气输出压力值

	‡
	 压环
	 压力值设定后压紧调整环

	⑧
	 控制线插座
	 插入4芯排线连接至控制电源模块


5—4—1 输出压力值的调整
1）将压力控制器组件上的两只压环紧固螺钉„逆时针旋松。

2）顺时针（或逆时针）转动压力调整环⑤，将标志线对准所要选择的压力值。

3）将两只紧固螺钉„顺时针拧紧，压紧调整环⑤。

5—4—2 超压保护压力值的调整
超压保护：当发生器制氢控制电源或压力控制器出现故障，氢气压力达到输出设定值后压力继续升高，达到保护压力设定点时保护触电接通，控制电源停止制氢工作，黄色指示灯明亮。

        超压保护黄灯亮起后，应关闭制氢电源，检查压力控制器和电源模块，查出故障原因并排出后再进行制氢工作。
超压保护压力点的调整步骤：
1）首先必须确定氢气输出压力值（出厂设定0.4Mpa）后，才能调整保护压力点，

保护压力要高于输出压力0.05 Mpa以上。

2）将两只紧固螺钉完全拧下，取下压力调整环。

3） 关闭氢气输出阀开机制氢升压，当达到保护点压力值后（高于输出压力0.05 Mpa）时关机停止制氢。

4）调整过压保护接线柱与压力控制器内的铜质弓形管相接触，接通保护触电。

5）打开总电源开关，此时红、绿、黄三个指示灯应同时亮起，流量表指示应为零，

过压保护起作用，如果黄灯未亮则继续调整过压保护接线柱使之接触弓形管，黄灯亮起。

	8


6）操纵氢气输出阀，调整到排空位置放掉一些氢气使之压力下降0.2 Mpa左右后关闭氢气输出阀。 

	 


	 


7）再次打开电源开关制氢，观察黄灯亮起时保护压力是否达到需要值，如偏差较大可继续调整至适当值。 

8）过压保护点设定完毕后，压力调整环重新安装回原位，拧紧紧固螺钉。

9）按5—4—1调整设置输出压力。      
6.一般故障的判断与处置
	9


表 四

	故障现象
	故障原因及排除方法

	接通电源：

1、电源灯及制氢灯均不亮，

2、风扇不转动
	1．  电源插头未插好。（将插头插好）

2．未安保险管或保险管损坏。（更换新保险管）

	接通电源：

1、电源灯亮但制氢灯不亮，

2、流量表无指示
	1、控制电源模块故障。(更换新模块)

 

	故障灯闪烁，仪器停机
	1．  压力控制器故障 （检查或更换）

2．控制电源模块故障（更换新的模块）

	接通电源：
1、仪器正常制氢，但压力上升很慢（5分钟以上）。

2、压力始终达不到设定压力

3、流量表始终显示在最大流量（500mL/min） 
	发生器内部漏气，检验仪器内部密闭性，

（参见4—2各项检验）

1、检查氢气输出/排空阀，阀杆与阀座之间的密封是否完好，如有漏气更换新的密封圈。

2、检查干燥器盖是否拧紧，密封垫上是否洁净

3、检查干燥器底部安装座内密封圈是否完好。

4、检查电解池的密闭性。

如检验后符合4—2各项标准，则应检验外部仪器是否有漏气环节。

	流量表显示流量与用户实际用气量相差过大
	在发生器不漏气的情况下，确认是外接仪器漏气；

	接通电源：
发生器制氢流量显示值低，压力

上升很慢。
	1、电解液浓度过低。（加入电解质或更换电解液）

2、压力控制器上的光电管故障。（更换新的）

3、控制电源模块上的制氢电流控制器件调整不准确。（更换新的模块，故障件返厂维护）

	仪器在运行过程中，压力表指示值超过设定压力值。（或者故障灯亮起）
	1．  压力控制器表针脱位或脱落

2．  控制器的游丝故障

（重新安装表针回正确位置，或更换新的控制器）


	 


	 


七．注意事项

1．严禁用户将电解池主体打开，以免造成电解池永久损坏。

2．电解池的内筒为阳极，而仪器的机箱为阴极，所以不准将电解池内筒及内筒上的安装部件与机箱各部相连接造成短路。

3．控制电源模块上的电位器已在出厂前调整好，用户请不要自行调整。

4．控制电源模块出现故障时，只需要更换模块，不允许用户自行拆开电源模块。

5．仪器需长途运输或搬运时，应将电解池中的电解液排净，并将专用密封盖扣紧，以免在运输时电解液外溢，对仪器造成损坏。

         为保证本发生器与您的仪器正常工作，整个气路连接中不允许有漏气的环节存在。
因本发生器的产氢量是有限度的，如果气路有漏环节存在，将使发生器的负载增大，
严重时会造成压力不稳定或压力升不到所需压力值，这将影响您的仪器正常使用。
	10


