超高温石墨消解器 EHD36 使用说明书

石墨消解器

HAD-EHD36型

使

用

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

第一章 注意事项

1.1工作环境

1、        请使用独立的电源插座，配备良好的安全保护地线，否则可能会造成电气事故。

2、        仪器使用时周围环境温度≤40℃，原理高温加热设备1米以外。

3、        仪器周围不能有强磁干扰源，否则可能导致控制系统失控。

4、        仪器工作时请在通风良好的环境中使用，禁止在空气不流通的环境中使用，以免控制系统因温度过高造成损坏。

5、        请在规定的温度范围内使用本仪器，禁止超过上限温度使用，否则有可能造成仪器的损坏。

6、        仪器使用完毕后要清理擦拭，除去仪器表面的残液。

7、        请将仪器放置在坚固结实的台面。

8、        请勿用尖锐、粗糙、坚硬的物体触及喷涂表面，以免划伤表面，降低防腐性能。

9、        仪器所有标签不得撕毁。

10、  禁止擅自改变仪器结构，否则出现故障不在保修范围之内。

11、  维修前，请咨询本公司技术人员，因为错误的操作会引起仪器的损坏。

1.2实验注意事项

1、当处理未知样品时必须特别小心！

2、使用酸时，必须注意安全事项。防护眼镜、安全手套和防护服如实验服为必须装备。应遵守国家相关的安全保护规定。

选用不用的消解管时，要注意温度的控制。PTEE消解管的使用温度不能超过210℃。

3、PP消解管的使用温度不能超过120℃。18孔PTEE消解支架使用温度不得超过210℃。

4、        消解称样量建议不超过2克，样品消解前，建议使用酸浸泡过夜（冷消解）。

5、样品消解前，建议用浓硝酸浸泡消解管24H，后用去离子水洗净，干燥备用。

6、        预消解阶段：普通样品建议在95℃以下消解30分钟；对于发泡样品（如植物干样）、易喷溅样品（如煤粉等有机质含量高的样品）建议根据样品实际情况在60℃以下消解1-2H。

7、消解阶段：由于各种酸的物理、化学性质的不同，消解过程中温度设置也有差别。

使用硝酸消解样品时，建议消解温度在130-150℃范围内；使用含有高氯酸的混酸消解样品时，消解温度不能超过130℃，待样品消解基本完成时，方可将温度升至150℃，做彻底消解；使用氢氟酸消解样品时，必须使用PTEE消解管；

8、        赶酸阶段：样品澄清后，待消解管冷却后，取下消解管塞。未使用高氯酸、浓硫酸为试剂消解的样品，赶酸温度不宜超过160℃；使用高氯酸、浓硫酸试剂消解的样品，赶酸温度不应超过200℃。

9、        对于有机质含量较高、反应剧烈的样品，消解过程中不建议使用消解管塞。消解该类样品时，消解温度不应超过130℃。样品消解基本完成时，方可将温度升至150℃做彻底消解。否则会有危险！

10、  请勿用有机试剂清洗仪器各个部件，尤其是丙酮、卤烴等。

11、  本仪器所有的维修工作必须由经北京恒奥德科技有限公司的授权或专业人员完成。

第二章 产品操作

1．1温度设置

1、显示设置温度

按住*键，即显示设置温度。

2、调整设置温度

按住*键，用▽或△降低或者升高设置温度，修改完成后，同时松开所有按键，温度设置调整即完成。

3、温度显示选择

本设备可以选择温度显示为1.0或0.1℃，操作如下：

（1）          同时按照▽和△键3秒，进入控制器程序

（2）          按住一次▽键，液晶显示屏交替显示Levl和1

（3）          按住▽键，按一次键，进入Levl 2

（4）          按住△键多次，直到液晶显示屏出现disp

（5）          按住*键，用▽或△键来选择显示温度0.1或1

（6）          设置完成后，同时按住▽和△键3秒，退出程序

注： 本控制器其他参数在设备出厂前已经完成设置，用户不要擅自修改。如有问题，请于本公司技术工程师联系。