手持式超声波测深仪HASS-100P技术指导手册

手持式超声波测深仪
           用户使用手册                    
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一、公司简介
    　北京恒奥德科技有限公司秉承“做事先做人”的企业精神，聘用了一批专业的员工队伍：有来自军工研究所的高级工程师，具有丰富的实践经验；有来自大专院校的优秀教员，对工业过程自动控制，智能仪器仪表的理论有较深的理解；有一批勇于进取，锐意推行规范的现代化企业管理制度的干部。公司又招募了一批年轻的大学毕业生，对他们进行了系统的培训，充实到各个岗位，确保公司长期稳定的发展。公司专业制造的超声波物位仪、液位仪、测深仪、宽电压直流稳压模块等…系列产品，深受国内外广大用户的欢迎和青睐。
　　兆洲人兢兢业业、刻苦钻研，以诚信为本的对待每一位客户，所以在客户的眼中，兆洲公司除了产品好，服务更好；选择了兆洲科技就等于同时选择了一个全面的专业服务。交了一个永分不开的好的合作盟友。

二、产品简介
  本品是我司积多年生产经练，吸取了多种同类产品优点，而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。具有测量精确、工作可靠、外观大方、携带方便等优点。采用大规模集成电路，元件贴片率99%。保证了产品的长期可靠性，同时将其功耗降到了极低。采用大屏幕显示清晰，全中文菜单容易上手，支持SD卡数据采集(配卡)和串口数据下载。可记录十个干扰回波点。

三、按键说明
	按键
	状态
	功能

	正常工作
	长按开/关机

	
	菜单
	返回上级

	正常工作
	长按下载数据
短按开始/暂停测量

	
	正常工作
	进入菜单

	
	菜单目录
	下翻页

	
	输入
	确认

	正常工作
	开/关显示背光

	
	菜单目录
	进入菜单

	
	输入
	移位或减数

	正常工作
	切换显示

	
	菜单目录
	上翻页

	
	输入
	加数


四、技术参数
量程：　100　m          

盲区：< 0.8  m 

信号输出：串口；

最大误差：量程×0.3% 

传感器频率：200～2000KHz（可选）

工作温度：常温          

工作压力：常压

显示：中文大屏ＬＣＤ        

最小显示分辨率：1mm

键盘：五位轻触键        

传感器电缆：线径5～10mm×10（可选）

主机外形尺寸：

工作电压：1.5V AA电池×５只

外接电源：DC9V  

正常功耗：<1W           

待机功耗：<5mW

五、参数设置
1．数据输入方法，光标移位顺序是从左至右，数字加数顺序是从0到9，然后是小数点和负号。输入完全按确认键确认，电源键取消。有些参数范围很小，不用逐位输入，这时按加数键加大，移位键减小。

2.菜单列表和功能描述
	菜单组
	名称
	菜单作用

	常用设置
	吃水深度
	探头吃水深度

	
	小数位数
	显示小数点位数

	
	滤波强度
	滤波次数

	
	关闭背光
	自动关闭背光时间

	输出设置
	量程起点
	量程起点

	
	量程终点
	量程终点

	
	串口地址
	串口地址

	
	波特率
	串口波特率

	高级设置
	补偿系数
	水中盐度

	
	运算方程
	常数，只能是0

	
	温度修正
	温度修正

	
	显示修正
	显示修正

	
	线性修正
	线性修正

	
	效正杆
	声速效正杆

	
	盲区
	盲区

	
	发射强度
	发射强度

	
	工作频率
	工作频率

	
	增益控制
	接收增益控制：0为自动

	数据采集
	时间设置
	时间设置

	
	时间调速
	时间调速

	
	定时采集
	定时采集：单位为分钟0为手动

	
	采集低值
	条件采集低值

	
	采集高值
	条件采集高值

	
	记录方式
	记录方式：当前值，单次累计，总累计

	
	数据查看
	数据查看


◆◆◆修改参数前请认真阅读本手册◆◆◆
3.干扰回波滤波法
    在有些工况环境中，会出现不可避免的某个固定障碍物，并且会反射声波。严重干扰超声测量。这个时侯可以设定一个滤波值，将其滤除。使用方法如下：

    正常工作状态下，对准障碍物，使仪表显示障碍物距离。

同时按下“ + ”键，会显示障碍物距离。按“ ”键确认，再长按“ ”退出即可。

4.恢复出厂设置
断电后同时按住 “   +  ”键，显示窗口显示“出厂恢复“，即参数到出厂状态。

六、使用注意事项
1.放入电池时注意正负极，严禁反接。本机可使用充电电池，建议用ＡＡ镍氢电池。充电电源必须使用我厂产品匹配的标准DC9V电源。

2.传感器需正确对准插入，不要强行插入。

3.传感器安装时应反复调整超声波传感器的端面与目标被测平面的垂直，探头离被测面距离要根据所测面变化的最大距离加仪器盲区和探头的量程来决定。

4.如果测量的是污水等漂有其它杂质的液体，则应在探头下方放置铁丝网围井，将飘浮的杂质隔离在探头正确测量的范围之外。不然将不能得到准确稳定的显示值。

5.发射脉冲强度设定要适当，否则将可能出现异常。

七、连接示意图
电源和传感器

    电源可以用５只1.5VＡＡ电池或DC9V直流电源供电。使用可充电电池时能对电池进行充电，使用非充电电池时不要同时使用直流电源。传感器接口定义如右图：

八、常见疑难现象及处理方法
	序号
	疑难现象
	导致疑难现象的可能原因
	疑难现象处理方法

	1
	通电后不工作，无显示
	①电源未接通，或正负极接反。②工作电压太低，未工作或太高。
	①检查线路，按说明书连接线。②检查电池电量。

	２
	有显示，但数字不随距离改变而变化
	①电池电量太低，仪器末正常工作。②已暂停。
	①检查电池电量。②取消暂停。

	3
	有显示，测量值乱调或数值不随距离变化…
	①传感器安装太歪斜。②脉冲强度设置不当，造成余振或衍射大。③有两台以上的仪器在工作，造成相互干挠。④工况区电磁干挠太大。
	①将传感器轴线调整到与目标平面垂直。②一般1-3m内量程，发射脉冲强度为2-5。③设法消除相互干扰。 ④找出干挠源，屏敞干挠。

	4
	显示器显“超出量程”
	①超出仪器量程。 ②测面距探头太近。 ③工作温度太高或太低;脉冲强度设置不当。
	①将仪器实际量程调至仪器工作量程之内。 ②将应用环境调整至要求范围。 ③修改发射脉冲强度大小，至显示稳定。

	5
	显示值误差十几公分以上…
	①安装不垂直，造成多次反射。 ②安装太靠罐壁，声波中途反射。③检查温度的示值是否正常。
	①请反复调整安装位置。②若温度差大，可调整“温度修正”值到正确值。

	6
	串口不能通信
	①串口A、B接反、串口地址dr不正确。②串口波特率bPS不正确。③串口方式tr不正确。
	①更改接线、重设参数，必须与上位机一致。


  通过以上步骤后，仪器仍不能正常工作，请与我公司或经销商联系。
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	说 明
	1、  产品在正常使用情况下出现故障，按国家三包规定，实行一周包退，三个月包换，一年包修，终身维修。

2、  使用不当引起的故障，只收取材料费。

3、  产品不得自行拆卸或开封，否则将不予维修。

4、  因维修产生的往返运费由用户承担。


产 品 合 格 证
检   验：

 出厂日期： 2012年06月07日

