数显大气压力计 使用说明书下载！

DPH-103
数显大气压力计
 使用说明
北京恒奥德科技有限公司
一、用途：
    DPH-103数字温湿度大气压力表是一种高稳定多功能的测量仪器。适用于60.00~110.0kPa范围内的环境大气压力、-20~+60℃范围内的环境大气温度的测量。是各环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定大气压力的理想仪器。
二、特点：
1. 便携式、多功能、高分辨率、高精度、高稳定性、数字显示、直读测量数据。
2. 全触摸按键、液晶显示、直接显示测量结果与测量单位。操作简便、直观易读、性价比高。
3. 直读大气压力、大气温度数据及连接电脑输出测量数据（选配）。
4．采用美国原装进口，带校准、带温补的高精度大气压力传感器。
5. 采用飞利浦原装进口低功耗微电脑处理器及其他优良元器件。
6. 内置一体化大气压力、大气温度探头，可测量大气压力、大气温度（环境温度）。
7. 具有测量值温度补偿和智能数值稳定功能。
8. 低电池电压指示。
9. 使用四节碱性5号电池可连续工作100小时以上。
三、技术指标：
 1. 工作范围：
   a.大气压力：  60.0~110.0kPa   (内置大气压力)
b. 大气温度： -20~+60℃      (内置大气温度）
c. 空气湿度： 0~100% RH   
 2．分辨率：
    a. 大气压力：  0. 01kPa
    b.大气温度：  0.1℃
    c.空气湿度：  0.1%RH
3. 电脑接口： RS232（选配）   波特率：   9600bd
4. 预热时间： 5~15分钟
5. 电源：    使用一节9V叠层电池
6．重量：     ＜0.3kg
7．外形尺寸： 70×150×30（mm）
注1：若无法开机请重装或更换电池。长期不用请取出电池，以免电池漏液损坏仪器！！！
四、测量原理
1. 仪器结构：本仪器主要有电池、大气压力传感器、大气温度传感器、微电脑处理器、液晶显示器、线路板、电子元器件、外壳等组成
2. 工作原理：微电脑处理器将大气压力传感器、大气温度传感器采集到的大气压力、大气温度数据进行温度补偿处理后，通过液晶显示屏显示相应的测量结果。
3. 低电池电压检测：仪器含有低电池电压检测电路，当电池
电压低时仪器显示符号：“bALO”表示需更换电池。
五、显示屏与键盘
1．显示屏：开机即显示下面的大气压力值。单位是：kPa。
2．显示内容：
仪器可显示：可显示大气压力（测量单位：kPa，hPa），大气温度（测量单位：℃）；大气湿度（测量单位：%RH）
3．按键：
1.测量键：按一下【大气压】键，可进行大气压力的测量（由内置一体化大气压力、大气温度探头测量）。气压就是被
检测的环境大气压力。键：再按一下【大气压】键有种测量状态，分别测量：kPa、hPa。每按一下测量键转换一个测量状态。
2:下图表示气压测量状态，可进行气压的连续测量。测量单位是：kPa
按一次【大气压】键可进行气压的连续测量测量单位：hPa。
再按一次【大气压】键，可进行气压的连续测量。测量单位：kPa。
3. 2.1键：按一下【温湿度】键，可进行温湿度的连续测量。测量单位： %RH，℃。
3. 2.3: 电源【开关】键：，按一次键开仪器，再按一次关闭仪器。关机时不切断电源，关机进入低功耗状态。
注：若无法开机请重装或更换电池。长期不用请取出电池，以免电池漏液损坏仪器！！！
六、使用方法：
1. 【气压】测量键：按一下键，可进行大气气压的测量（由内置一体化大气压力、大气温度探头测量）。气压就是被检测的环境大气压力。
2.  【温湿度】测量键：按一下键，可进行大气温湿度的测量。
3  【ON/OFF】开关键：按一下面板上开关键，关机（不切断电源，进入低功耗状态）。再按一下电源开关键，开机（进入工作状态）
5. 联机接口：
 首先运行本机提供的串口调试软件，打开调试软件的运行界面后，按下面的步骤操作。
a. 波特率调准：
将串口的波特率调准为9600波特。
b. 串口调准：
　   根据硬件联接的实际情况调准为COM1或COM2。
c.       数据类型调整：
　　 将调试软件的数据类型设定为接收ASCII代码。
d.       软件调试：
　 打开调试软件上的串行接口。
6. 联机结果显示：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当一切正常时，我们可以看到电脑的屏幕上有压力计输出的压力值数据。该数据的代码为标准的ASCII代码。
七、仪器指示简介：
1. 气压指示图：
下图表示测量气压状态。单位是：kPa，hPa。
2. 温湿度指示图：
下图表示测量气温，空气湿度状态。单位是：%RH，℃。
3.电池电压低指示图
	bALO


八、注意事项：
1. 仪器工作处须远离振动源、强电磁场。环境温度须稳定。
2. 一般情况下，不得测量强腐蚀性的气体压力和液体压力。
测量压力不得超过允许过载压力范围。
测量温度不得超过允许温度测量范围。
当仪器显示电池电压低符号“bALO“时，必须更换电池。
当仪器超出测量使用范围时，必须停止使用。。
仪器长期不用应取出电池，以免电池漏液损坏仪表。
仪器应周期检定。（暂定一年）
九、仪器成套性：
1.  DPH-103数字温度大气压力表              1台                      
2. 仪器使用说明书                        1份
3. 检验合格证、保修卡                           1份
十、仪器维修：
仪器损坏，如属制造质量问题，一年内免费修理，仪器销售后均实行终身维修。 
重要提示：若仪器无法开机或显示不正常，请取下电池并重装或更换新电池。长期不用请取出电池，以免电池漏液损坏仪器！！！
	保修条例
   （保证恒奥德产品符合制造商制订的规格标准）
一、器自出厂之日起在正常使用情况下出现故障保修壹年。
二、在说明书规定条件下使用，避免压力过载。
三、不得擅自拆装仪器，一旦有故障送至本公司保修。
        北京恒奥德科技有限公司


	                用户反馈卡
用户单位：                                   
用户地址：                                   
电   话：                                    
联系人：                                     
邮   编：                                    
使用情况：                                   
对仪器提出改进意见：                         
备   注:                                     
                                             


