ZT4-01/23L型打浆机

使

用

说

明

书

北京恒奥德科技有限公司

电话：010-51666919

传真：010-68465110

一、用途

我公司生产的ZT4-01型23升打浆机是造纸科研院所及造纸厂进行科学研究实验的必需设备，该设备可使纤维原料产生均匀压溃、揉搓、分装、细化，以满足造纸研究对纸浆的性能要求。

- 主要参数

  - 容积：23升

2、飞刀辊外形尺寸：φ194×155

3、飞刀辊转速：（498±12）r/min。

4、底刀片规格：160×16×3

5、电机功率：1.5KW

6、外表尺寸：1230mm×600mm×1180mm

三、组成

主要由不锈钢浆池，飞刀辊、底刀、传动系统等组成。

四、原理

使用该设备可将在水中的纤维浆料通过环形浆池不断循环流动，在飞刀辊和底刀的机械作用下，使纤维浆料切断、压溃、揉搓、分装、细化，飞刀辊和底刀之间的间隙和压力可通过一个可调的升降杠杆来调节，杠杆力的大小，由砝码的重量来调整。

该设备采用数显时间控制仪表，打浆时间，可根据浆料的状况以及工艺对打浆度的要求对打浆时间进行自动控制。

- 操作程序

（1）浆料的准备：根据浆料的水分含量和打浆浓度，计算出相当于（360±5）g绝干浆的浆样和用水量。如系干浆板或风干浆，再加入打浆机前，需用5L水浸泡4小时以上，然后撕成25mm×25mm的小浆片。湿浆无需用水浸泡。

（2）浆料疏解：

①装料前，先在打浆机浆槽中加入18L温度（20±5）℃的水。然后启动打浆机，使浆料慢慢加入机内，时间控制在3～5min。装完料，补充水至浆料和水的总体积为（23.0±0.2）L，已使打浆浓度约为1.57%。调节浆料温度在（20±5）%，然后进行舒解，至无小浆块为止。

②在疏解过程中，应将底刀杠杆臂上下移动1～2次，使挂在飞刀背后和邻近挡板上的浆落下来。疏解操作一般在30min以内。

注：①由于某些地区气温较高，打浆温度可采用（25±5）℃，但应在报告中注明

②有些难以解离的浆料，如未漂硫酸盐浆，疏解时间可适当延长。

疏解结束，取样测定打浆浓度和原浆的打浆度，湿中和保水值，并用显微镜观察纤维形态。若有必要，可同时取样抄纸测定原浆的物理强度。

（3）打浆：

A．打浆条件：

杠杆臂负荷：（54±1）N（对木浆）或（29. 4±1.0）n（对草浆）；

飞刀辊转数；（498±12）r/min.

B．取样：从打浆开始，每隔一定时间取样测定打浆度，湿重和保水值，并观察纤维形态的变化。同样取样抄纸，测定浆张的物理强度，以研究打浆过程中纸浆性能的变化情况。

取样时间一般规定如下：

未漂碱法针叶木桨：5,15,30,60,90min。

漂白碱法针叶木桨：5，15，30，45，60min.

未漂和漂白的亚硫酸盐浆、碱法阔叶木浆、草浆：5、10、15、20、30min。

打浆结束，取下秤砣，用水彻底清洗打浆机。如有必要可用树脂溶剂清洗，但要适当的考虑橡皮隔膜。

- 注意事项

  - 浆池中不能混入铁块、石块等其它杂物，防止损坏刀片；

  - 轴承应保持良好润滑；

  - 皮带松紧度应保持在打浆时不打滑。

d) 机壳外接地线，注意用电安全。

- 安装

该设备在运转时因底刀与飞刀辊之间有较大的作用力，所以震动较大，因此安装时，必须保证该设备稳固、牢靠，保持浆池底面处在水平位置。

八、时间继电器操作说明：

出厂设定永动状态：即通电后电动机就开始转动，任意按动按钮或短开电源电动机就停止转动；需要时间控制时，请按下列操作：

1、在工作状态下，按住SET键3-4秒后，进入菜单设定，此时RST键作选择功能，SET	键作确认，并进入下一个菜单功能。

2、上电显示为00状态时，按CON键后启动，进入工作状态。

3、A菜单（定时单位设定）

按RST键可选择H（小时）、M（分钟）、S（秒）三种单位中的任一种。由面板H、M、S单位指示灯提示。

4、B菜单（启动功能）

按RST键可选择Y（通电后显示为00，由CON键控制启动；

5、C菜单（输出方式选择）

按RST键选择N。

6、D菜单（延时时间、单位设定）

由拨码设定延时值，且按RST键后有效，再按RST键后选择延时单位H、M、S。

  - E菜单（过程值保存功能），按RST键选择Y。

  - F菜单（键保护功能），按RST键选择Y。

注：在使用状态下，修改拨码值即可修改定时值。

九、装箱单

| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZT4-00型打浆机 | 1台 |
| 2 | 砝码 | 1套 |
| 3 | 放浆盖 | 1件 |
| 4 | 放浆盖钩 | 1件 |
| 5 | 产品说明书 | 1份 |
| 6 | 产品合格证 | 1份 |

北京恒奥德科技有限公司